FORMULARIO PROPUESTA TECNICA EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO

LISTA DE EQUIPOS

REGIONAL LA PAZ	2

ÍTEM 1. ANOSCOPIO	2

ÍTEM 2. BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA	7

ÍTEM 3. AGITADOR DE PLAQUETAS (HORIZONTAL)	14

REGIONAL POTOSÍ	19

ÍTEM 4. COLPOSCOPIO	19

REGIONAL SANTA CRUZ	26

ÍTEM 5. AGITADOR	26

ÍTEM 6. DESFIBRILADOR	31

REGIONAL CHUQUISACA	35

ÍTEM 7. SELLADORA PARA ESTERILIZACIÓN	35

ÍTEM 8. ELECTROBISTURÍ	39

# REGIONAL LA PAZ

## ÍTEM 1. ANOSCOPIO

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la CSBP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| NOMBRE ESPECIFICO CATALOGO: ANOSCOPIO |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: | i |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: una (1) unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| Requisito 1. Material de Acero inoxidable reutilizable grado medico |  |  |  |  |
| Requisito 2. Acabado: Pulido sanitario o cromado de alta resistencia a la corrosión, Superficie lisa, sin porosidades ni aristas cortantes |  |  |  |  |
| Requisito 3. Camisa de 90–100 mm de longitud. Diámetro interno/externo: 15 – 20 mm (según modelo del fabricante) con bordes redondeados y pulidos. |  |  |  |  |
| Requisito 4. Obturador Compatible con la camisa del mismo sistema (mismo fabricante o sistema integral), Longitud: 95 – 110 mm. |  |  |  |  |
| Requisito 5. Mango de 5 cm o de acuerdo a fabricante con diseño ergonómico para manipulación segura. |  |  |  |  |
| Requisito 6. Longitud total del instrumento: 220 – 225 mm (22.0 – 22.5 cm), aproximada según fabricante. |  |  |  |  |
| Requisito 7. Instrumento desmontable en sus componentes principales (camisa, obturador y mango). |  |  |  |  |
| Requisito 8. Esterilización: Compatible con esterilización en autoclave a vapor. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL/LOS BIEN(ES): |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica Regional La Paz, avenida Héctor Ormachea, entre calle 2 y 3, previa coordinación con el área de Activos Fijos. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 60601-1 o su equivalente (Adjuntar si corresponde en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) |  |  |  |  |
| Certificado FDA. y/o C.E o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el/los departamento/s de La Paz (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico) |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 60 (sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTÍAS |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TÉCNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, europeo, japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS TÉCNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |

## ÍTEM 2. BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la CSBP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| NOMBRE ESPECIFICO CATALOGO: BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| RANGO DE OPERACIÓN: |  |  |  |  |
| - Rango de Flujo 0-999 ml/h o mejor |  |  |  |  |
| - Incremento de flujo de tasa de infusión: 0.1 ml/h o mejor |  |  |  |  |
| - Rango de volumen: 0-9999 ml o mejor |  |  |  |  |
| - Incremento de volumen 0.1ml o menor |  |  |  |  |
| - Exactitud de ±3% |  |  |  |  |
| - Flujo de bolo y purga: 999 ml/h o mejor |  |  |  |  |
| - Detección automática de tamaño de jeringa. |  |  |  |  |
| - Tamaños de jeringa: 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml o mejor |  |  |  |  |
| - Jeringas compatibles de diferentes marcas, que cumplan los estándares. |  |  |  |  |
| - Modos de infusión: - Modo tiempo - Modo peso - Modo velocidad - O mejor |  |  |  |  |
| - Configurable hasta 20 medicamentos o superior |  |  |  |  |
| - Sensibilidad de oclusión |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: |  |  |  |  |
| - Pantalla LCD 2,5” o mejor |  |  |  |  |
| - Pantalla frontal de fácil configuración - Cantidad ml/h - Volumen total O mejor. |  |  |  |  |
| - Protección contra ingreso de líquidos IP32 o superior |  |  |  |  |
| - Material de cobertura externa de alta resistencia al alto tráfico y procesos de limpieza y desinfección con soluciones desinfectantes |  |  |  |  |
| - Soporte o sistema de sujeción a pedestal y/o barra de soporte fijo/móvil |  |  |  |  |
| - Cable de alimentación de uso hospitalario de alta resistencia al alto tráfico y procesos de limpieza y desinfección con soluciones desinfectantes, extensión 3m o mejor. |  |  |  |  |
| - Equipo de fácil transporte y almacenaje |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA: |  |  |  |  |
| - Batería de litio incorporada. |  |  |  |  |
| - Batería recargable, con duración de autonomía de 4h o superior. |  |  |  |  |
| - Indicador de alarmas audibles y visuales. - Oclusión - Batería - Aire - Flujo libre Otras |  |  |  |  |
| - Altitud de presión atmosférica de operación para 3600 msnm o superior. |  |  |  |  |
| - Idioma del sistema español. |  |  |  |  |
| - Configurable a insumos existentes de equipos venoclisis de diferentes marcas. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES REQUERIDOS POR EQUIPO: |  |  |  |  |
| - Batería interna incluida |  |  |  |  |
| - Asa de sujeción para la bomba |  |  |  |  |
| - Asa de traslado |  |  |  |  |
| - Cable de alimentación |  |  |  |  |
| - 20 set de infusión |  |  |  |  |
| ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: |  |  |  |  |
| Para operación en 220-230 VaC, 50/60 HZ. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Clinica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de activos fijos y/o la unidad solicitante. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación). En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado (Manifestar Aceptación, si corresponde). |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía y/u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en el departamento de La Paz (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico) |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 60 (sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTÍAS |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2024 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (70 PUNTOS) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima solicitada, para lo cual deberá detallar el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 5 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 20 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 20 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |

## ÍTEM 3. AGITADOR DE PLACAS

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la CSBP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| NOMBRE ESPECIFICO CATALOGO: AGITADOR DE PLAQUETAS (HORIZONTAL) |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: | i |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: (1) Una unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO: |  |  |  |  |
| - Agitación de forma lineal y constante (movimiento recíproco) |  |  |  |  |
| - Rango de Velocidad: 50 a 70 rpm. |  |  |  |  |
| - Control de tiempo o temporizador: de 0 a 24 horas. |  |  |  |  |
| - Peso: de 20 a 35 Kg. |  |  |  |  |
| - Alimentación: Voltaje |  |  |  |  |
| - Mesa de agitación de acero inoxidable para alta resistencia. |  |  |  |  |
| - Capacidad: de 25 a 45 unidades de plaquetas |  |  |  |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES: |  |  |  |  |
| - Cable de alimentación |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL/LOS BIEN(ES): |  |  |  |  |
| LUGAR: (1) Un equipo deberá ser entregado e instalado en ambientes del Servicio Transfusional de Clínica de la C.S.B.P. – Regional La Paz, previa coordinación con el área de Activos Fijos. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la CSBP (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE: El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación). |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital. |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico asignado en el/los departamento/s de La Paz (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico) |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral o anual del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 60 (Sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTÍAS |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TÉCNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, europeo, japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS TÉCNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |

# REGIONAL POTOSÍ

## ÍTEM 4. COLPOSCOPIO

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la CSBP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| NOMBRE ESPECIFICO CATALOGO: COLPOSCOPIO |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Características Generales: |  |  |  |  |
| - Tipo de equipo: Video Colposcopio Digital de alta precisión, con cámara integrada y capacidad de captura de imagen y video. |  |  |  |  |
| - Diseño ergonómico y portátil o de torre |  |  |  |  |
| - Configuración completa: Incluye cámara digital, fuente de luz, sistema óptico, base rodante, software de captura y todos los accesorios requeridos para su funcionamiento. |  |  |  |  |
| - Compatibilidad: Interfaz con PC y otros dispositivos mediante HDMI, USB y opción para almacenamiento interno. |  |  |  |  |
| - Almacenamiento digital |  |  |  |  |
| - Sistema de iluminación LED de larga duración |  |  |  |  |
| - Uso previsto: Examen ginecológico no invasivo del cuello uterino, vagina y vulva, con fines diagnósticos y de documentación clínica. |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Características específicas: |  |  |  |  |
| Cámara digital integrada: - Resolución mínima: Full HD (1920x1080p) o superior (ideal: 4K). - Zoom óptico mínimo: 10x (preferible 16x o 20x). - Autofoco y enfoque manual ajustable. - Sensor de imagen marca Panasonic o equivalente. - Aumento óptico mínimo de 13x. - Distancia focal aproximada: 28 cm. - Óptica plana de alta definición, con mantenimiento del enfoque en todo el campo visual. |  |  |  |  |
| Estructura física y mecánica: - Cabezal ergonómico inclinado hasta 45° con ajuste Inter pupilar. - Montaje de cabezal sobre sistema piñón-cremallera (material: bronce o similar), para ajustes de precisión. - Columna telescópica regulable, con resorte interior. - Altura ajustable entre 90 cm y 122 cm. - Base rodante en estrella de 5 ruedas, de libre desplazamiento. |  |  |  |  |
| Iluminación: - Sistema de iluminación LED de alta intensidad, luz blanca neutra. - Vida útil mínima: 50.000 horas (si se desea, incluir como requisito). |  |  |  |  |
| Conectividad y almacenamiento: - Salida HDMI para conexión directa a monitores o televisores. - Salida USB (tipo A-B) para conexión a PC. - Compatibilidad con sistemas operativos Windows (se puede añadir Android/iOS si se desea trabajar con móviles). - Conectividad y almacenamiento: - Salida HDMI para conexión directa a monitores o televisores. - Salida USB (tipo A-B) para conexión a PC. - Compatibilidad con sistemas operativos Windows (se puede añadir Android/iOS si se desea trabajar con móviles). |  |  |  |  |
| Control y operación: - Control remoto infrarrojo para funciones de cámara. - Interfaz amigable para usuarios no expertos. - Posibilidad de visualización en dispositivos móviles mediante OTG (opcional). |  |  |  |  |
| Condiciones de operación: - Temperatura: 10°C a 40°C. - Humedad relativa: 30% – 85%. - Presión atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa. |  |  |  |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos: - Cámara y cable de alimentación. - Control remoto. - Cable HDMI. - Cable USB A-B. - Software para PC. - Manual de usuario en español. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Policonsultorio CSBP Regional Potosí previa coordinación |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada. |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital. |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo. |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1, (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica). |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 48 horas bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 45 (Cuarenta y cinco) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a 1 año. En caso de adjudicación, si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TÉCNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Potosí. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: El tiempo de cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta los 20 días calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Potosí, en coordinación con Activos Fijos y el responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional. |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de dos años, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 20 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Argentina – Japón – China: 20 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos. |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa o tecnológicas del equipo ofertado (Detallar en la propuesta). - 4 o más mejoras: 20 puntos - 2 a 3 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |

# REGIONAL SANTA CRUZ

## ÍTEM 5. AGITADOR

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente |  | Para la calificación de la CSBP |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) |  | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  |  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE ESPECIFICO CATALOGO: AGITADOR |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad: 22 tubos |  |  |  |  |  |  |
| Con 3 tipos de movimiento |  |  |  |  |  |  |
| Regulador de velocidad |  |  |  |  |  |  |
| Rotador inteligente para microtubos de mezcla suaves y vacutainer. |  |  |  |  |  |  |
| Tiene 3 tipos de movimientos que pueden usarse separados |  |  |  |  |  |  |
| Modo vortex que trabaja en conjunto con el modo m. |  |  |  |  |  |  |
| Diámetro del tubo de ensayo 10-16 mm |  |  |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado. |  |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada. |  |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital. |  |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TÉCNICO durante el periodo de Garantía del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta. |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación). |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente (sujeto a verificación). |  |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |
| (15) Quince días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |  |
| B. GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TÉCNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores. |  |  |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional. |  |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TÉCNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

## ÍTEM 6. DESFIBRILADOR

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la CSBP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  |  | SI |  | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| Con onda bifásica con compensación de impedancia |  |  |  |  |  |  |
| Precisión de la energia de+/- 10% 50 ohm |  |  |  |  |  |  |
| el tipo de carga de 4 o menor 200 j y menor a 5 segundos o 270 j |  |  |  |  |  |  |
| Administración de la descarga mediante palas, electrodos multifuncionales |  |  |  |  |  |  |
| Rango de impedancia del paciente de 5 a 270 ohm de desfibrilación externa |  |  |  |  |  |  |
| Pantalla LCD a color de 6.5 pulgadas tft lcd 640 x 480 |  |  |  |  |  |  |
| Paletas adulto y pediátricas |  |  |  |  |  |  |
| Con capacidad de añadir Spo2,Co2 y presión no invasiva. |  |  |  |  |  |  |
| Grabación de voz el sonido ambiente se puede grabar en una tarjeta SD |  |  |  |  |  |  |
| Lámpara de contacto de las paletas |  |  |  |  |  |  |
| Método de impedancia trans toracica |  |  |  |  |  |  |
| sPO2 Rango de 0-100 rpm |  |  |  |  |  |  |
| sPO2 Resolución de 1rpm |  |  |  |  |  |  |
| Equipo con batería para funcionamiento autónomo de 100 descargas y/o 1.5 horas de monitorización autónoma |  |  |  |  |  |  |
| Suministro de energía 270 j |  |  |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR: El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado. |  |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada. |  |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. |  |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital. |  |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TÉCNICO durante el periodo de Garantía del equipo. |  |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo (Presentar en la propuesta) |  |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente, adjuntando sus respaldos (sujeto a verificación). |  |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica). El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento. |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |  |
| (15) Quince días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |  |
| B. GARANTÍAS |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación, el proponente deberá presentar una Declaración Jurada Voluntaria sobre el cumplimiento de la garantía comercial, garantía de servicio técnico y la garantía post venta descritas en los puntos anteriores. |  |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional. |  |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

# REGIONAL CHUQUISACA

## ÍTEM 7. SELLADORA PARA ESTERILIZACIÓN

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la CSBP |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  |  |  |  |
|  |  | SI | NO |  |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| NOMBRE ESPECIFICO DE CATALOGO: SELLADORA PARA ESTERILIZACIÓN |  |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| Descripción general: |  |  |  |  |  |
| - Velocidad de sellado de 10m/min. - Validable - Impresora de tinta permanente incorporada, que imprime nombre del operador, fecha de fabricación, fecha de vigencia del paquete, tipo de material, tipo de esterilización y lote. - Panel intuitivo, a colores y con tecnología de pantalla de tacto que facilita el uso y agiliza el proceso - Salida USB que registra los datos y ofrece la posibilidad de exportar a una planilla |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| Requisito: Accesorios adicionales requeridos: - 1 PORTA ROLLOS CON GUILLOTINA DE CORTE - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 5CMX200MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 7.5CMX200MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 10CMX200MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 15X 200MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 20CMX200MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 25CMX200MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 30CMX200MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 35CMX200MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 40CMX200MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 7,5CMX100MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 10CMX100MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 15CMX100MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 20CMX100MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 25CMX100MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 30CMX100MT - 2 ROLLOS MIXTO (PAPEL POUCH) 40CMX100MT |  |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Policonsultorio C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación |  |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |  |
| El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Sucre |  |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (12) meses posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (Si corresponde) |  |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital. (Si corresponde) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Si corresponde). |  |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo. |  |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1, (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) (Si corresponde) |  |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). (Si corresponde) |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) (Si corresponde) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia Sucre (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico) |  |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma anual del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica). |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 48 horas bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| 60 (sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/Orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen) |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. (Si corresponde) |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Sucre. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: El tiempo de cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta los 20 días calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Sucre, en coordinación con Activos Fijos, Área de Odontología y la Unidad Solicitante (Jefe Médico) de la mencionada Regional. |  |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, europeo, japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |  |

## ÍTEM 8. ELECTROBISTURÍ

CANTIDAD: 1 UNIDAD

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la CSBP |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  |  |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| NOMBRE ESPECIFICO DE CATALOGO: ELECTROBISTURÍ |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Características Generales: Un pedal de activación con su cordón Cordón de alimentación desconectable con toma a tierra. Un portaelectrodo ligero, desconectable y esterilizable. - Cordón de silicona desconectable. - Caja de 10 electrodos esterilizables. - Pulsera conductora. - Manual de usuario. Voltaje: 115VAC - 230VAC – 50Hz / 60Hz Clasificación eléctrica: Clase I, Tipo BF Potencia: 30W / 600Ω Frecuencia: 1.2MHz +/-0.2MHz Dimensiones (An. x Alt. x Prof.): 250x110x240mm Peso: 1.2Kg |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Policonsultorio C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Sucre |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| E. PROVISIÓN DE REPUESTOS |  |  |  |  |
| GARANTIA POST VENTA: La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (12) meses posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| F. MANUALES |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (Si corresponde) |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital. (Si corresponde) |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado. (Si corresponde). |  |  |  |  |
| TECNICA: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo. |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1, (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) (Si corresponde) |  |  |  |  |
| Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color). (Si corresponde) |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta) (Si corresponde) |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia Sucre (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico) |  |  |  |  |
| I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma anual del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica). |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 48 horas bajo la modalidad 24/7. |  |  |  |  |
| Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 60 (sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato/Orden de compra, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado. (Si corresponde) |  |  |  |  |
| GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Sucre. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: El tiempo de cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta los 20 días calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Sucre, en coordinación con Activos Fijos, Área de Odontología y la Unidad Solicitante (Jefe Médico) de la mencionada Regional. |  |  |  |  |

| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar. - 3 o más mejoras: 15 puntos - 2 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |
| MEJORAS EN ENTREGA DE ACCESORIOS, INSUMOS Y OTROS ADICIONALES PARA UN MAYOR BENEFICIO DEL EQUIPO: El proponente podrá ofertar mejoras en entrega de accesorios y otros referentes al equipo que esto signifique un beneficio en uso del paciente y del equipo. - 5 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 15 puntos - 3 o 4 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 10 puntos - 1 o 2 mejoras en entrega de accesorios, insumos y otros: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |