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CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

INVITACIÓN PÚBLICA ON-IP-006-2026
SEGUNDA CONVOCATORIA

La Caja de Salud de la Banca Privada, Oficina Nacional invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

	ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR 
SEGUNDA CONVOCATORIA

	Tipo de Convocatoria: INVITACION PUBLICA

	Forma de adjudicación: MENOR PRECIO

	Sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD PRECIO

	Encargados de atender consultas: Lic. Ana Bernal 

	Correo electrónico: ana.bernal@csbp.com.bo

	Teléfono: 2392395 int. 1177

















INVITACIÓN PÚBLICA ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR
SEGUNDA CONVOCATORIA
	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR Y DIRECCIÓN 

	1
	Invitación y publicación del Pliego de Condiciones 
	04/11/2026
	
	Página Web:  https://portal.csbp.com.bo/

	2
	Consultas Escritas
	Hasta:
05/11/2026
	Hasta
Hrs.15:00
	Dirigidas a:
ana.bernal@csbp.com.bo

	4
	Reunión de Aclaración

	09/11/2026
	Hrs.10:00
	Vía Zoom, en la siguiente dirección:

Meeting ID: 895 4712 5968
Código de acceso: 689096
Passcode: https://us02web.zoom.us/j/89547125968?pwd=NStuQWVZbUc4bEQyczNLRWFUUjYrdz09

	5
	Presentación de Ofertas.
	Hasta: 
20/11/2026
	Hasta:
Hrs.10:00
	 
Presentación Física:    Calle. Reyes Ortiz Edificio Gundlach Torre Oeste P22


	6
	Apertura de Ofertas.
	20/11/2026
	Hrs.10:30
	Vía Zoom, en la siguiente dirección:

Meeting ID: 895 4712 5968
Código de acceso: 689096
Passcode: https://us02web.zoom.us/j/89547125968?pwd=NStuQWVZbUc4bEQyczNLRWFUUjYrdz09

	7
	Resultado Del Proceso
	11/12/2026
	Se notificará de forma escrita a los proponentes adjudicados



(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.



	PARTE I
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

	1. NORMATIVA APLICABLE
	La Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP) en adelante denominada “Convocante”, en el marco de su Reglamento de Compras y Contrataciones, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº032/2024 del 28 de junio de 2024, a través del presente proceso, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, bajo las condiciones del presente Pliego de Condiciones (PC)

	2. PROPONENTES ELEGIBLES
	De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Compras de la CSBP, en esta convocatoria podrán participar:
a) Empresas legalmente constituidas en Bolivia.
a) Asociaciones Accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia.

	3. INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	Están impedidos de participar de manera directa o indirectamente en procesos de contratación de la CSBP las personas naturales o jurídicas que: 
· Tengan proceso legal pendiente de resolución con la Caja de Salud de la Banca Privada.
· Cuenten con Resolución de contratos u órdenes de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año, con excepción de aquellos relacionados a la adquisición de medicamentos, insumos médicos y odontológicos. 
· Cuenten con Desistimiento a la suscripción de contrato u orden de compra o servicio atribuibles al proveedor, en el último año, con excepción de aquellos relacionados a la adquisición de medicamentos, insumos médicos y odontológicos. 
· Tengan sociedad con personal de administración, ejecutivos y directores del CSBP.
· Que tengan deudas pendientes u obligaciones en mora con la CSBP.
· Cuenten con parentesco hasta segundo grado de afinidad o consanguineidad entre los socios, accionistas o ejecutivos representantes del proveedor y los ejecutivos del CSBP, trabajadores con atribución de decisión o que participen directamente en los procesos de contratación y los trabajadores del Área de Administración de la Nacional y Regionales. 
· Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto.
Estar sujeto a un conflicto de intereses como se define a continuación:
· Sea una persona natural o jurídica, en forma asociada o no, asesore o haya asesorado a la CSBP en cualquier etapa del proceso de contratación que se lleve a cabo.
· Sea una persona natural o jurídica o sus filiales, que haya sido contratada para la adquisición de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios generales a favor de la CSBP, en cuyo caso no podrá prestar servicios de consultoría respecto a los mismos o a la inversa. 
· Los trabajadores del CSBP, que de cualquier forma participen en un proceso de contratación no podrán dirigir, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas individuales o jurídicas que asuman la condición de proponentes. En ese sentido, se entenderá que existe conflicto de intereses en toda situación o evento en que los intereses personales de los ejecutivos o funcionarios del CSBP interfieren con las atribuciones o deberes que les competen a estos; o los llevan a actuar por motivaciones diferentes al correcto y real cumplimiento de sus responsabilidades en perjuicio de los intereses de la CSBP.
· Todo trabajador de la CSBP que se encuentre en situaciones de conflicto de interés tiene la obligación de excusarse formalmente de participar en el proceso de contratación, de manera justificada y ante el inmediato superior o instancia competente de la CSBP, de manera oportuna y con anterioridad a que sus actos causen efecto

	4. RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE

	Desde el inicio del proceso hasta la adjudicación:
4.1 El relacionamiento entre cualquier proponente o potencial proponente y los empleados de la CSBP, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita en todo lo que se refiere a  la presente convocatoria, con excepción de la reunión de aclaración.
4.2 Cualquier relacionamiento referente a la presente convocatoria por parte de cualquier empleado de la CSBP hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la separación del empleado del proceso de contratación y lo someterá a proceso administrativo.
4.3 Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratación por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP, que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante el Comité de Contrataciones o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la inhabilitación del proponente o potencial proponente

	5. NÓMINA DE PERSONAL JERÁRQUICO DE LA CSBP
	5.1 Instancia de Aprobación:
Lic. Alvaro Chirveches P.           Gerente Administrativo Financiero
Dra. Maria Luiza Valenzuela    Gerente Medico
		
Las autoridades de la CSBP que ocupan cargos ejecutivos son:

Mario Gerardo A. Saavedra Bozo     Gerente General 
Lic. Alvaro Chirveches                        Gerente Administrativo Financiero 
Dra. Maria Luiza Valenzuela             Gerente Medico

	6. IDIOMA

	La propuesta, los documentos relativos a la misma y toda la correspondencia que se intercambie entre la CSBP deberá ser en idioma español.

	7. MONEDA
	Los precios de la propuesta, el monto del contrato y los pagos a realizar serán en bolivianos.

	8. COSTO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
	Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, serán asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

	9. NOTIFICACIÓN

	Las notificaciones con los resultados de las diferentes actividades llevadas a cabo en el presente proceso de contratación y que deban ser de conocimiento de los potenciales proveedores, se las efectuará:
a) En las oficinas de recepción de documentos de la CSBP a donde podrán apersonarse los proponentes o potenciales proponentes para recibirlas en forma física.
b) A través de correo electrónico oficial de los participantes. El documento de envío incorporado al expediente del proceso de contratación, acreditará la notificación y se tendrá por realizada en la fecha de su envío.
c) En la página web de la CSBP, en cuyo caso, de no haberse notificado en función a los incisos a) y b) del presente numeral, la notificación se dará por realizada en la fecha de su publicación.

	10. CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
	a)	Se hubiera extinguido la necesidad de la contratación.
b)	La ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la CSBP.
La CSBP no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

	11. SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
	La suspensión procederá, cuando, a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso.
Los plazos y actos administrativos se reanudarán desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, reprogramando los plazos y notificando la reanudación del proceso de contratación.
Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos proponentes.
El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la misma gestión, caso contrario, deberá procederse a su cancelación.

	12. ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
	La anulación hasta el vicio más antiguo del presente proceso de contratación, desde el inicio hasta antes de la suscripción del contrato, procederá cuando se desvirtúe la legalidad y validez de un proceso, debido a:
a) Incumplimiento o inobservancia al Reglamento de Compras de la CSBP en el desarrollo del presente proceso y a lo establecido en este PC. 
b) Error en el PC.

	13.  RESPONSABILIDAD
	En caso de suspensión, cancelación o anulación de cualquier proceso de contratación la CSBP no incurre en responsabilidad alguna respecto de los proponentes afectados con estas decisiones.

	14.   MULTAS
	La CSBP ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el PROVEEDOR aplicará una multa equivalente al uno por ciento (1%) del monto total a cancelarse en el mes que corresponda la aplicación de la sanción; esta multa será deducida del pago mensual respectivo.





	PARTE II
ACTIVIDADES PREVIAS, PREPARACIÓN DE LA OFERTA

	15. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS
	1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
15.1 INSPECCIÓN PREVIA
El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente PC; en caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato u orden de compra.
15.2 CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PEC
Los proponentes interesados podrán realizar consultas escritas hasta la fecha señalada en el Cronograma descrito en el presente PC.
Las respuestas a las consultas escritas se harán conocer a todos los potenciales proponentes en la Reunión de Aclaración.
Las consultas presentadas fuera del plazo establecido no serán aceptadas ni consideradas por ser extemporáneas.
15.3 REUNIÓN DE ACLARACIÓN 
La Reunión de Aclaración se llevará a cabo el día hora señalados en la convocatoria. En la Reunión de Aclaración, los proponentes podrán expresar sus consultas adicionales.
Realizada la Reunión de Aclaración, no se aceptará ninguna consulta posterior.
Las consultas efectuadas en la reunión de aclaración serán oportunamente publicadas en la página Web de la CSBP, con enmiendas si correspondiera

	16. PREPARACIÓN DE OFERTA
	Los potenciales proponentes que se encuentren en capacidad de proveer los bienes requeridos en el presente proceso de contratación deberán preparar sus propuestas conforme a los requisitos y condiciones establecidos.
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
· Carta de presentación y declaración jurada firmada por el representante legal del proponente, de acuerdo al Formulario N°1, en original.
· Identificación del proponente, de acuerdo al Formulario N°2, en original.
· Fotocopia simple de los documentos de respaldos requeridos.
· BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA: (ORIGINAL) Boleta Garantía a PRIMER REQUERIMIENTO, emitida a nombre de la Caja de Salud de la Banca Privada, , por el monto equivalente al (1.0%) del valor de la propuesta económica presentada con validez de 90 días calendario computados a partir de la fecha límite establecida en el PC para presentación de propuestas, con característica de renovable, de carácter irrevocable, de ejecución inmediata y a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI, según corresponda.
· Objeto de la Boleta de Garantía: ON-IP-006-2026 “ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR” – SEGUNDA CONVOCATORIA

Ejecución: esta garantía será ejecutada:
· Cuando el proponente retire su propuesta con posterioridad al cierre de recepción de propuestas.
· Cuando el proponente adjudicado no presente los documentos originales o fotocopias legalizadas presentadas en fotocopia en su propuesta.
· Cuando el proponente adjudicado no presente la garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato
· Cuando el proponente adjudicado no suscriba el contrato en el plazo establecido. 

Devolución: esta garantía será devuelta:
· Al proponente adjudicado, cuando entregue la garantía de cumplimiento de contrato
· A los otros proponentes, una vez suscrito el contrato
· Después de la declaratoria desierta de la convocatoria
· Cuando la CSBP solicite la extensión del periodo de validez de propuesta y el proponente rehúse aceptar la solicitud.
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA
· FormularioN°3 Propuesta de Especificaciones Técnicas, en original
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
· La propuesta económica debe ser presentada en el FormularioN°4 Propuesta Económica, identificado en los Anexos de este documento, en original.
PROPUESTA PARA ADJUDICACIÓN POR ÍTEMS O LOTES
· Para el presente proceso de contratación cuya adjudicación es por ítem, el proponente deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada ítem o lote.

	17. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
	La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.
En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o de Reclamación, la CSBP podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, si éstas fueron solicitadas, para lo que se considerará lo siguiente: 
a) El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiera solicitado.
b) Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.
c) Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente    presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

	18. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
	Las propuestas deben ser presentadas en horario, fecha y lugar establecidos en la convocatoria.
La propuesta debe incluir un índice que permita la rápida ubicación de los     documentos presentados. 
El original de la propuesta deberá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el representante legal del proponente, con excepción de la Boleta de Garantía de Seriedad de Propuesta.
No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y tachaduras, siendo causal de inhabilitación.
La propuesta debe ser presentada en un EJEMPLAR ORIGINAL Y UNA COPIA DIGITAL.

	19. RECEPCIÓN DE OFERTA
	La recepción de ofertas se realizará de forma física.
OFERTA FISICA:
La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos. El rótulo del sobre podrá ser el siguiente:




[image: ]
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
OFICINA NACIONAL,
LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA:  Calle Reyes Ortiz Edificio Gundlach Torre Oeste P 22 Unidad de Compras

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:
__________________________________________________
CÓDIGO: ON-IP-006-2026
SEGUNDA CONVOCATORIA

No abrir antes de horas 10:30 del 20 de noviembre de 2026












Antes del vencimiento del plazo de presentación de propuestas, mediante nota expresa firmada por el representante legal, el proponente podrá solicitar la devolución de su propuesta para realizar modificaciones y/o complementaciones a la misma.
Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.
Una vez vencido el plazo de presentación, las propuestas no podrán ser    modificadas o complementadas. Para este último caso, en la etapa de evaluación, la Comisión de Calificación podrá solicitar al proponente presentar documentación legal o administrativa faltante.
El proponente podrá mediante nota expresa, desistir de continuar participando en el proceso de contratación, solamente hasta antes de la hora límite de recepción de propuestas; decisión que dará lugar a la devolución del sobre presentado por el proponente, debiendo registrarse la devolución en el Libro de Actas o Registro Electrónico.
La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

	20. RECHAZO DE OFERTAS
	Toda propuesta que llegue y pretenda ser entregada después de la hora límite fijada para la recepción de propuestas (hora de la CSBP), NO será recibida.

	21. ACTO DE APERTURA

	El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir por zoom o presencialmente, según indique la convocatoria.
Se abrirán los sobres por orden de entrega, dándose lectura al nombre del proponente y el monto de su propuesta económica. Se dará a conocer el precio de las propuestas económicas.
Se dará lectura a los documentos administrativos y técnicos.
Se levantará Acta circunstanciada de todas las actuaciones administrativas precedentemente mencionadas, incluidas las observaciones que pudieran existir, debiendo firmar digitalmente la misma todos los miembros de la Comisión de Calificación.
Si no se presenta ninguna propuesta, la Comisión de Calificación dará por concluido el acto. Posteriormente elaborará el informe respectivo, recomendando al Comité de Contrataciones declare desierta la convocatoria.

	22.  ERRORES NO SUBSANABLES
	Es aquel que incide en la propuesta presentada y es objeto de inhabilitación por la ausencia total o parcial de los siguientes documentos y formalidades:
a) Propuesta Técnica. 
b) Propuesta Económica. 
c) Garantía de Seriedad de Propuesta, o la presentación de ésta, girada por monto o plazo de vigencia menor al requerido o que el documento emitido no incluya textualmente las palabras "renovable", "irrevocable" o "de ejecución inmediata y a primer requerimiento" o que exista error en el nombre del beneficiario y/o en el Objeto de la Boleta de Garantía, o cuando en lugar de esta, se presente póliza de caución, o cuando la boleta de garantía presentada cuente con características menores a la requerida o cuando se presente en fotocopia simple.
d) Si producto de la revisión aritmética, el monto total de la propuesta económica y el monto verificado por la comisión de calificación, tiene una diferencia mayor al 2%. En el caso de procesos de contratación por ítems o lotes, este 2% establecido es por ítem o lote. 
a) Falta de firma del representante legal en las declaraciones juradas.

	23.  ERRORES SUBSANABLES
	a) Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente PC.
b) Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada;
c) Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente PC.
d) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas o se consideren beneficiosas para la institución.
Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.
Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. 
Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la formalización de la contratación.

	24. INHABILITACIÓN DE LAS PROPUESTAS
	La Comisión de Calificación debe inhabilitar una propuesta si se presentaran una o más de las siguientes causales:
a) Si se evidencia que la empresa proponente está en proceso de disolución o con serios indicios de ser declarada en quiebra.
b) Si se evidencia la falsedad o inconsistencia en la documentación presentada. 
c) Si se evidencia que la empresa proponente ha incurrido en prácticas fraudulentas y/o corruptas.
d) Si durante la evaluación de propuestas, después del plazo otorgado, el proponente no presenta la documentación faltante requerida.
e) Si se presenta una de las causales de incompatibilidad o impedimento para participar en los procesos de contratación, establecidas en el presente PC.
f) Cuando en un proceso de contratación se demuestre cualquier relacionamiento por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP que no sea en forma escrita.
g) Que se encuentre asociadas con personal que haya asesorado en la elaboración del contenido de Especificaciones Técnicas.
h) Extrabajadores que ejercieron funciones un año antes de la publicación de la convocatoria.
i) Los proponentes adjudicados que hayan desistido de formalizar la contratación o hubiesen resuelto contrato, orden de compra u orden de servicio no podrán participar hasta un años de la fecha desistimiento, salvo casos de fuerza mayor caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la institución.
j) Si se presenta una de las causales de Errores No Subsanables, establecidas.
k) Si el proponente, a solicitud de la CSBP, no renueva la Boleta Bancaria de Seriedad de Propuesta.
l) Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.
a) Si la propuesta no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el PC.

	25. METODOLOGIA DE EVALUACION
	Para la ejecución de sus procesos de contratación, la CSBP se reserva el derecho de calificar las propuestas de la manera más conveniente para el cumplimiento de sus objetivos e intereses. El proponente, al presentar su propuesta acepta esta condición, renunciando a solicitar algún reembolso por cualquier gasto incurrido en la preparación de la propuesta.





	PARTE III
EVALUACIÓN DE OFERTAS

	26. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 
	La calificación de propuestas, se efectuará utilizando el sistema de evaluación y adjudicación: 
CALIDAD Y PRECIO

	
	15.4 EVALUACIÓN (CALIDAD Y PRECIO)
· Inicialmente se evaluarán los documentos legales y administrativos presentados por todos los proponentes, aplicando el método CUMPLE/ NO CUMPLE.
Si el proponente hubiese omitido la presentación de algún documento legal o administrativo que sea considerado error subsanable, se solicitará al proponente el mencionado documento para que presente dentro del plazo establecido. 
Recepcionado el documento en el plazo establecido, la Comisión de Calificación continuará con la evaluación correspondiente.
Si transcurridos el plazo otorgado el proponente no envía la documentación solicitada, la Comisión de Calificación procederá a inhabilitar la propuesta.
· Las propuestas que hayan cumplido con todos los requisitos exigidos para la documentación legal y administrativa serán sometidas a:
a) Evaluación de la calidad, sobre 60 puntos.
b) Evaluación de la propuesta económica, sobre 40 puntos.
· Para la evaluación de la calidad, se identificará la propuesta técnica, evaluando la misma en función a los criterios de calificación establecidos por la unidad solicitante, detallados en el Formulario Nº3 (Especificaciones Técnicas) de cada ítem. 
· Para la evaluación de la propuesta económica, inicialmente se procederá a verificar el Formulario Nº 4 de Propuesta Económica, el monto del precio unitario propuesto por ítem en numeral con el monto propuesto en literal. Si existiera diferencia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el monto expresado en literal.
Posteriormente, se copiarán todas las propuestas económicas (precios unitarios) para un ítem determinado, identificando al proponente. 
Concluido el llenado de información por ítem, procederá con la evaluación de las ofertas económicas por cada ítem, identificando a la propuesta con el menor precio unitario a la misma que le asignará el mayor puntaje (40 puntos), y a las otras propuestas económicas un puntaje inversamente proporcional al valor de sus ofertas, aplicando la siguiente fórmula:
	
PEP  = (MPO/PP)*PA


Donde:

PEP   = Precio Evaluado de la Propuesta
MPO  = Menor Precio Ofertado
PP      = Precio propuesto
PA      = Puntaje Asignado a la Oferta Económica

· El puntaje final por ítem se obtendrá sumando los puntajes obtenidos en la evaluación de la oferta técnica y la oferta económica.
El procedimiento para la evaluación de la propuesta técnica (calidad) y propuesta económica; así como la obtención del puntaje final se repetirá para todos y cada uno de los ítems requeridos.
· La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación por ítems y precios unitarios de los bienes que tengan la propuesta con el MAYOR PUNTAJE resultante de la suma obtenida en la evaluación técnica y la evaluación económica.

	27. PLAZO DE ENTREGA
	El plazo de entrega se encuentra establecido en Formulario de Propuesta Técnica (Anexo 3), con posibilidad de renovación de acuerdo a lo señalado en las Especificaciones Técnicas.

	28. CALIFICACIÓN FINAL
	La Comisión de Calificación emitirá el Informe Final de evaluación recomendando la adjudicación a la propuesta mejor calificada, sin que necesariamente sea aquella cuyo precio ofertado y leído en el acto de apertura fue el más bajo.
La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación de acuerdo a la aplicación del método de calificación

	29. PLAZO DE EVALUACIÓN
	La Comisión de Calificación evaluará la o las propuestas y preparará el Informe de Calificación Final y Recomendación en un plazo estimado según cronograma.
Este informe será remitido con carácter de recomendación y no creará derecho alguno a favor del o los proponentes adjudicados.
En ningún caso los proponentes podrán solicitar información de otras propuestas.

	30. CONTENIDO DEL INFORME DE CALIFICACIÓN FINAL Y RECOMENDACIÓN
	El informe de calificación final y recomendación, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:
a) Modalidad de Contratación.
b) Antecedentes.
c) Recepción y apertura de propuestas.
d) Sistema de Evaluación y Calificación.
e) Evaluación Administrativa, técnica y económica .
f) Inhabilitación de las propuestas.
g) Conclusiones y Recomendaciones de adjudicación o declaratoria desierta.
h) Nómina de los proponentes y precios ofertados
i) Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

	31. DECLARATORIA DESIERTA
	Se declarará desierta una convocatoria si se produce alguna de las siguientes causales:
a) Si no se hubiese recibido ninguna propuesta.
b) 	Si como resultado del proceso de calificación, ningún proponente hubiese cumplido con lo exigido en el PC.
c) 	Si las ofertas económicas excediesen el presupuesto determinado para la contratación, salvo que la Comisión de Calificación con la sustentación necesaria, recomiende la adjudicación, previa modificación del presupuesto.

	32. CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO
	La información relativa al análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes, es información confidencial de la Comisión de Calificación y no podrá ser revelada a ninguna persona. Una vez terminado el proceso de evaluación y emitido el informe respectivo éste será de carácter público





	PARTE IV
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

	16. BOLETA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
	Tiene por objeto garantizar el cumplimiento y conclusión del contrato. Su monto debe ser equivalente al 7% (siete por ciento) del valor total del contrato y vigente desde la fecha fijada para la firma del contrato hasta 30 días calendario posteriores a la fecha de entrega del bien, con características de: a primer requerimiento, renovable, irrevocable y de ejecución inmediata emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI.
Esta garantía será devuelta, cumplido el plazo de validez de la misma, previo informe de conformidad de la Unidad Solicitante.
La CSBP ejecutará esta garantía por incumplimiento de las cláusulas específicamente pactadas en el contrato o cuando el proveedor no cumpla con la renovación en el plazo señalado por la CSBP.

	17. PRESENTACION DE DOCUMENTOS
	El proponente adjudicado en un plazo máximo de siete (07) días hábiles, computables a partir de la notificación de Adjudicación, deberá presentar los documentos en original o fotocopia legalizada declarados en su propuesta.

La CSBP, en forma unilateral o a solicitud escrita del proponente adjudicado, podrá ampliar el plazo de presentación de documentos requeridos hasta siete (7) días hábiles adicionales, comunicando al proponente adjudicado en forma escrita la ampliación de dicho plazo.

Cuando el asesor legal al efectuar la revisión de documentos observe la omisión o falta de alguno de ellos o alguna irregularidad que dificulte la elaboración del contrato, otorgará al proponente adjudicado a través de la Instancia de aprobación del proceso de, un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar las observaciones.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de documentos requeridos para la firma del contrato, se ejecutará la garantía de seriedad de propuesta. 

	18. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ADJUDICACIÓN
	Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada:
· Testimonio de Constitución Social de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), registrada en SEPREC.
· Testimonio de Poder registrado en SEPREC, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos (si corresponde).
· Matrícula de Inscripción en SEPREC, vigente.
· Número de Identificación Tributaria (NIT).
· Cédula de Identidad vigente del representante legal.
Para empresas Unipersonales:
· Testimonio de Poder Registrado en SEPREC, que faculte al  Representante Legal a presentar propuestas y suscribir contratos, cuando el representante legal sea diferente al propietario.
· Matrícula de Inscripción en SEPREC, vigente.
· Número de Identificación Tributaria (NIT).
· Cédula de Identidad vigente del Representante Legal o propietario.
Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda.

	19. PROTOCOLIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE FIRMAS
	Los costos de protocolización o reconocimiento de firmas serán cubiertos por el proponente adjudicado.

	20. MODIFICACIONES AL CONTRATO
	Se aplicarán modificaciones al contrato, cuando el cambio instruido por la CSBP afecte el plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

	21. CANAL DE DENUNCIAS
	En caso de que el proponente considere que existe algún tipo de irregularidad, puede realizar una denuncia al correo denuncias.csbp@csbp.com.bo.






ANEXOS




	PARTE V
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA

	FORMULARIO 1
	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

	FORMULARIO 2
	IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE/ IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE “ASOCIACIONES ACCIDENTALES”

	FORMULARIO 3
	PROPUESTA TÉCNICA

	FORMULARIO 4
	PROPUESTA ECONÓMICA






FORMULARIO Nº 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

    						Lugar y fecha________________________

Señores
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
Presente. -

    Ref.:  Invitación Pública ON-IP-006-2026
	ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO MEDICO MAYOR 
SEGUNDA CONVOCATORIA

A nombre de (Nombre de la empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones de la Invitación de referencia, por lo que:

I. De las Condiciones del Proceso

a) Declaro y garantizo haber examinado el pliego de condiciones, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

b) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a inhabilitar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

c) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

d) Declaro, que como proponente, no tengo incompatibilidad o estoy impedido de participar en este proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 de este documento

II. Declaración Jurada

a) Declaro respetar el desempeño de los empleados de la CSBP asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración será causal de inhabilitación cuando el relacionamiento se realice antes de la presentación de propuestas y causal de descalificación si el relacionamiento se produjera durante la evaluación de propuestas.

b) Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Gerente General de la CSBP, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los empleados de esta institución o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

c) Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.

d) Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por la CSBP, entidades públicas y privadas en el último año.  

III.- De la Presentación de Documentos.

Si nuestra propuesta es adjudicada, me comprometo a presentar en el plazo establecido en el Pliego de Condiciones, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los siguientes documentos.
* Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada:
a) Testimonio de Constitución Social de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), registrada en SEPREC.
b) Testimonio de Poder registrado en SEPREC, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos (si corresponde).
c) Matrícula de Inscripción en SEPREC, vigente.
d) Número de Identificación Tributaria (NIT).
e) Cédula de Identidad vigente del representante legal.
f) Boleta de Garantía a Primer Requerimiento de cumplimiento de contrato.
* Para empresas Unipersonales
a) Testimonio de Poder Registrado en SEPREC, que faculte al  Representante Legal a presentar propuestas y suscribir contratos, cuando el representante legal sea diferente al propietario.
b) Matrícula de Inscripción en SEPREC, vigente.
c) Número de Identificación Tributaria (NIT).
d) Cédula de Identidad vigente del Representante Legal o propietario.
e) Boleta de Garantía a Primer Requerimiento de cumplimiento de contrato.
              
Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda.

Asimismo, a nombre de mi empresa, ofrecemos mantener nuestra propuesta por un periodo de ………(indicar número de días que debe ser igual o superior a sesenta (60) días calendario) a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.




(Firma del representante legal del proponente)
(Nombre completo del representante legal)


FORMULARIO Nº 2
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS


1. Nombre o razón social _______________________________________

2. Dirección principal ___________________________________________

3. Ciudad _______________________ País ________________________

4. Teléfonos ___________________Celular: ______________ 

5. Fax  ___________________________________

6. Número de Identificación Tributaria (NIT) _________________________

7. Dirección electrónica _________________________________________

8. Nombre original y año de fundación de la empresa

__________________________________________________________

9. Nombre del representante legal _________________________________

10. Documento que lo acredita como representante legal

____(colocar número de testimonio, lugar y fecha)___________________

11. Tipo de organización (unipersonal, sociedad anónima, sociedad accidental, etc.)

__________________________________________________





(Firma del representante legal del proponente)
(Nombre completo del representante legal





FORMULARIO Nº 2
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES*


1. Denominación de la Asociación Accidental____________________________

2. Asociados 

· ______________________________
· ______________________________
· ______________________________

3. Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental

_________(colocar número, lugar y fecha)_________

4. Nombre de la empresa líder ________________________________________

5. Dirección principal _______________________________________________

6. Ciudad _______________________ País _____________________________

7. Teléfonos ______________________________ 

8. Fax  ___________________________________

9. Dirección electrónica _____________________________________________

10. Nombre del representante legal de la asociación accidental 

______________________________________________________________

11. Documento que lo acredita como representante legal

_______________________________________________________________




(Firma del representante legal del proponente)
(Nombre completo del representante legal


* Adicionalmente, cada asociado debe llenar el formulario de identificación para empresas.


FORMULARIO N°3
PROPUESTA TÉCNICA

[bookmark: _Toc236209269]REGIONAL COCHABAMBA
[bookmark: _Toc236209270]ÍTEM 1. ANALIZADOR DE QUÍMICAS AUTOMÁTICO
CANTIDAD: 1 UNIDAD

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
	CUMPLE
	Observaciones (especificar por qué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	ANALIZADOR DE QUÍMICAS AUTOMÁTICO
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación:
	
	
	
	

	Tiempo de Garantía:
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	Requisito 1.  Tipo de Sistema, Automatizado, discreto, acceso aleatorio y reactivos abiertos.
	
	
	
	

	Requisito 2.  Metodologías, Punto final, Tiempo fijo, Cinética, colorimétrica, Turbidimetría e Inmunoturbidimetría, reactivo simple/doble, calibración lineal/no lineal.
	
	
	
	

	Requisito 3.  Rendimiento Fijo, mínimamente 240 pruebas por hora.
	
	
	
	

	Requisito 4.  Capacidad del Rotor para reactivos, por lo menos 80 posiciones (compartidas y refrigeradas).
	
	
	
	

	Requisito 5.  Capacidad del Rotor para muestras, Por lo menos 80 cubetas .
	
	
	
	

	Requisito 6.  Módulo de emergencia STAT Obligatorio, Permita la carga continua e inteligente en línea asignando de manera flexible posiciones dentro del rotor de muestras para procesar urgencias (STAT) de forma inmediata y prioritaria.
	
	
	
	

	Requisito 7.  Cubetas, cubetas de reacción reutilizable lavables que no requieran descarte continuo.
Opcionalmente puedan ser lavables manualmente (especificar)
	
	
	
	

	Requisito 8.  Temperatura Refrigeración, 
Punto Máximo 2°C
Punto Mínimo de 8°C a 12°C
24 horas continuas de refrigeración. 
	
	
	
	

	Requisito 9.  Temperatura Trabajo (reacción), 37°C (estabilidad ±0.2°C).
	
	
	
	

	Requisito 10.  [bookmark: _Hlk239943793]Volumen de Muestra, 2 a 45 µL (incrementos de 0.1 µL) o mejor.
	
	
	
	

	Requisito 11.  [bookmark: _Hlk239943825]Volumen de Reactivo, 10 a 250 µL (incrementos de 1 µL).
	
	
	
	

	Requisito 12.  Volumen de Reacción, 100 a 360 µL.
	
	
	
	

	Requisito 13.  Detección de nivel de reactivo y valor mínimo, Cuente con detección automática cuando el nivel es inferior a un remanente mínimo programado de seguridad < 100-200 µL (dependiendo del vial).
	
	
	
	

	Requisito 14.  Seguridad:
Protección antichoque de la aguja, disponga de protección contra colisiones tanto verticales como horizontales. 
Sensores de detección de burbujas, en el líquido
Detección de obstrucciones, (clogging) en la sonda de aspiración.
	
	
	
	

	Requisito 15.  Mezclador, Paleta independiente.
	
	
	
	

	Requisito 16.  Sonda de aspiración, Cuenta estrictamente con detección de nivel de líquido, protección contra colisiones y un sistema de limpieza automática interna y externa para asegurar una contaminación cruzada mínima (< 0.01 %).
	
	
	
	

	Requisito 17.  Fuente de Luz, Lámpara de tungsteno-halógeno.
	
	
	
	

	Requisito 18.  Longitudes de Onda, 340, 405, 450, 510 o 505, 546, 578, 630, 670 nm.
	
	
	
	

	Requisito 19.  [bookmark: _Hlk239943944]Rango de Absorbancia, 0 a 3.5 Abs.
	
	
	
	

	Requisito 20.  [bookmark: _Hlk239944316]Dimensiones máximas:
Profundidad no mayor a 80 cm
Ancho no mayor a 120 cm
Altura, de acuerdo al fabricante.
(Presentar obligatoriamente ACTA DE INSPECCIÓN PREVIA en la propuesta)
	
	
	
	

	Requisito 21.  [bookmark: _Hlk239944382]Peso Máximo, De acuerdo a Fabricante.
En caso de que el Equipo ofertado supere los 90Kg, el proveedor deberá realizar la instalación de un mesón de soporte en el área destinada para el equipo, cubriendo con todos los gastos de obras civiles, materiales, mano de obra y reposición de estructuras necesarias.
	
	
	
	

	Requisito 22.  [bookmark: _Hlk239943978]Consumo de Agua, preferentemente≤ 15 Litros/hora
	
	
	
	

	Requisito 23.  Interfaz LIS, soporte conexión e integración bidireccional estandarizada con sistemas de información de laboratorio
	
	
	
	

	Requisito 24.  Gráficos Levey-Jennings: software nativo del equipo que incorpora control de calidad automatizado con soporte para reglas de Westgard y gráficos Levey-Jennings.
	
	
	
	

	Requisito 25.  Dilución automática: ejecute diluciones previas y post-dilución automáticas de muestras que excedan los rangos de linealidad.
	
	
	
	

	Requisito 26.  Detección de índice sérico (HIL): Realice de forma automatizada la lectura espectrofotométrica para evaluar los índices de Hemólisis, Ictericia y Lipemia (HIL) en la muestra.
	
	
	
	

	Requisito 27.  Voltaje de operación, 220V – 50Hz
	
	
	
	

	Requisito 28.  Unidad de Procesamiento:
De incluir la siguiente unidad de procesamiento
· Computadora Portátil (pantalla de 14 a 15.6”), 
· Memoria Ram mayor o igual a 8GB
· Disco Duro SSD mayor a 500Gb
La Unida de procesamiento debe tener instalado:
· Windows 11 original en español
· El SOFTWARE NATIVO del analizador en español
· Drivers, licencias y base de datos.
	
	
	
	

	Requisito 29.  Seguridad eléctrica, Incluye un UPS con capacidad optima destinada al consumo eléctrico del equipo más la Unidad de procesamiento y sus periféricos
	
	
	
	

	Requisito 30.  Accesorios Adicionales
3 bidones de agua de 20 litros para agua destilada
1 Bidon de desechos de 20 a 30 litros
	
	
	
	

	Requisito 31.  Consumibles
1 Kit de arranque
Solución de Lavado Alcalina Concentrada
Solución de Lavado Ácida Concentrada
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El proponente deberá entregar el equipo instalado y en funcionamiento con todo lo necesario para uso correcto del equipo (Cubetas, Reactivos, Recipientes de agua Controles, Calibradores, Papel Térmico, soporte de apoyo y otros insumos que sean necesarios), cubriendo el proponente todos los gastos de transporte e instalación hasta el servicio de Laboratorio de La Caja de Salud de la Banca Privada Regional Cochabamba (ubicado en Calle Hamiraya N°356 entre Santivañez y Jordán, piso 2 Bloque B del Policlínico) 
La entrega deberá ser únicamente por personal de la empresa proveedora, no se aceptarán entregas por Courier, transportadoras o personas ajenas a la empresa.
	
	
	
	

	C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS
	
	
	
	

	Debido a que las dimensiones del área de química sanguínea están sujetas a la normativa del ente regulador, se requiere una inspección previa del proponente, con el fin de asegurar que el espacio sea adecuado para la instalación del equipo
Adjuntar ACTA DE INSPECCION PREVIA EN LA PROPUESTA
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	Año de fabricación del dispositivo, 2025 o 2026, no menor.
	
	
	
	

	Capacitación, La empresa proponente deberá brindar capacitación: 
· Operativa y de mantenimiento diario al personal bioquímico
· Técnica, al personal Biomédico de la institución
	
	
	
	

	Asistencia Biomédica
El proponente debe efectuar la asistencia técnica en el servicio de laboratorio del Policonsultorio Regional Cochabamba, para lo cual debe adjuntar Hoja de vida de su personal Biomédico, que radique en Cochabamba y cumpla con los certificados de capacitación por el fabricante
	
	
	
	

	Tiempo de respuesta
Cuando el equipo presente un problema técnico el proponente responderá dentro las 2 horas, mediante la modalidad 24 horas /7 días de la semana.
	
	
	
	

	Tiempo de cambio de estado o reparación
El proponente remitirá dentro las 72 horas de generada la falla el informe diagnóstico pormenorizado de lo suscitado y solicitud del posible cambio de estado.
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	Compromiso de provisión de repuestos mínimo 5 años (El proponente adjuntara compromiso en la entrega definitiva del bien).
Los repuestos deben ser originales de acuerdo a manuales (adjuntar compromiso en la entrega definitiva del bien).
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (si corresponde)
	
	
	
	

	G. CAPACTACION
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color)
	
	
	
	

	Certificado F.D.A. y/o C.E o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color).
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta número de página y titulo del requisito).
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	Preferentemente menor o igual a 45 (cuarenta y cinco) días calendario, computables al día siguiente de la suscripción del Contrato.
	
	
	
	

	B. GARANTÍAS 
	
	
	
	

	BOLETA DE GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO DE SERIEDAD DE PROPUESTA:
Emitida a nombre de la Caja de Salud de la Banca Privada, por el monto equivalente al uno por ciento (1.0%) del valor de la propuesta económica presentada, con validez de 90 días calendario computados a partir de la fecha de presentación de propuestas, con característica de renovable, de carácter irrevocable, ejecución inmediata y a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI.

BOLETA DE GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Tiene por objeto garantizar el cumplimiento y conclusión del contrato. Su monto debe ser equivalente al 7% (siete por ciento) del valor total del contrato y vigente hasta 30 días calendario posteriores a la fecha fijadas para la entrega del bien, con características de: renovable, irrevocable y de ejecución inmediata emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI.
BOLETA GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIO Y/O EQUIPO 
Tiene por objeto garantizar el buen funcionamiento y/o mantenimiento de la maquinaria y/o equipo objeto del contrato. Será solicitada cuando la entidad lo considere necesario. 
El monto de esta garantía será del uno punto cinco por ciento (1,5%) del monto total del contrato. Se debe entregar al momento de la recepción del equipo. 
Para esta garantía no se aceptará la retención de pagos para cubrir el monto requerido.

CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL
La empresa proponente debe facilitar, un certificado de Garantía Técnica comercial contra desperfectos de fabricación y otros por un plazo mínimo de 24 meses en la que manifiesta la cobertura de la misma, sin costo y restitución de piezas, partes o la totalidad del equipo por desperfecto de fabrica.
	
	
	
	

	C. PERIODO O TIEMPO DE GARANTÍA
	
	
	
	

	Mayor o igual a 24 meses
	
	
	
	

	D. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	Se aplicará al proponente la multa del 0.3% por cada día de retraso en la entrega del bien. El total de las multas no podrá exceder en ningún caso el diez (10%) del monto total del contrato o OC/S, debiéndose en dicho caso iniciar el proceso de resolución del contrato, aspecto que se indicará al proveedor del servicio en forma inmediata.
	
	
	
	

	E. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	El pago por los ítems entregados se efectuará en un plazo máximo de diez días hábiles, computables a partir de la fecha de recepción de la factura.
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· 1 año o más adicional a lo solicitado: 20 puntos
· Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos
· Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, Europeo, Japonés: 20 puntos
· Asia o Sudamérica: 10 puntos
· Otros: 5 puntos
	
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento mejoras técnicas a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
· 3 o más mejoras: 20 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora: 5 puntos
· Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	
	




[bookmark: _Toc236209271]REGIONAL LA PAZ
[bookmark: _Toc236209272]ÍTEM 2. TRANSDUCTOR CONVEXO
CANTIDAD: 1 PIEZA

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	TRANSDUCTOR CONVEXO
	
	
	
	

	Marca: 
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación:
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	1. Tipo de sonda, Convexa.
	
	
	
	

	1. Ancho de banda de frecuencia: 2Mhz a 6 MHz.
	
	
	
	

	1. Compatible para ecografo de la marca Siemens y/o original.
	
	
	
	

	1. Transductor convexo (6C2) para ecografo S1000
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL/LOS BIEN(ES):
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Clinica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de activos fijos y/o la unidad solicitante
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
	
	
	
	

	El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA:
El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los dispositivos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE:
El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (1) una copia en formato físico (original y copia traducida si corresponde) y (1) una copia en formato digital. (si corresponde)
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	45 (cuarenta y cinco) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTÍAS 
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El periodo de esta garantía será no menor a (6) meses vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. 
	
	
	
	

	GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 
El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· Entre 6 meses y  1 año adicional a lo solicitado: 5 puntos
 -   Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 2 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, europeo, japonés: 45 puntos
 -       Asia o Sudamérica: 30 puntos
 -       Otros: 10 puntos
	
	
	
	

	TIEMPO DE ENTREGA: El tiempo de entrega será según a la oferta calificable de acuerdo a lo siguente:
· 15 a 30 dias: 10 puntos
· 30 a 45 dias: 5 puntos.
	
	
	
	







[bookmark: _Toc236209273]ÍTEM 3. URETERORENOSCOPIO SEMIRIGIDO
CANTIDAD: 1 UNIDAD

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	URETERORENOSCOPIO
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación:
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN:
	
	
	
	

	1. Longitud de trabajo 680 mm
	
	
	
	

	1. [bookmark: _Hlk239947494]Diámetro distal 2.5 mm 7,5 fr o mejor
	
	
	
	

	1. Diámetro de 2,8 mm
	
	
	
	

	1. Canal de trabajo 1,2 mm 
	
	
	
	

	1. Profundidad de 2-50mm o mejor
	
	
	
	

	1. Campo de visión 80% o mejor
	
	
	
	

	1. [bookmark: _Hlk239862488][bookmark: _Hlk239949310]Angulación Up/Down 275°/275° o mejor
	
	
	
	

	1. Botones multifunción, capacidad de ampliar o alejar, grabar y congelar y mas funciones
	
	
	
	

	1. Rotación de 120° o mejor
	
	
	
	

	ACCESORIOS
	
	
	
	

	1. Pinzas y tapón de irrigación 
	
	
	
	

	1. Válvula de biopsia (10 piezas)
	
	
	
	

	1. Tapa de esterilización 
	
	
	
	

	1. Cepillo de limpieza de canales
	
	
	
	

	1. Cepillo de limpieza de un solo extremo
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Clinica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de activos fijos y/o la unidad solicitante.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA:
El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (1) una copia en formato físico (original y copia traducida si corresponde) y (1) una copia en formato digital.
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía y otro documento en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción, que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital.
	
	
	
	

	La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). 
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	TECNICA: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color)
	
	
	
	

	Certificado F.D.A. y/o C.E Vigente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color).
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta numero de pagina y titulo del requisito).
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en el departamento de La Paz (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico)
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. 
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	45 (cuarenta y cinco) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTÍAS 
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (2) dos años vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 
El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
	
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TÉCNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima solicitada, para lo cual deberá detallar el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos
· Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos
· Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado:  5 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos
· Asia o Sudamérica: 5 puntos
	
	
	
	

	MEJORAS TÉCNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
· 3 o más mejoras: 15 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora:  5 puntos
· Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	
	

	MENOR PLAZO DE ENTREGA:
 El proponente puede mejorar el plazo de entrega.
<30 días a 45 días: 15 puntos 
>45 días a 60 días: 10 puntos
>60 días a 90 días: 5 puntos
	
	
	
	




[bookmark: _Toc236209274]ÍTEM 4. ELECTROBISTURI DE ULTRASONIDO
CANTIDAD: 1 UNIDAD

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	BISTURÍ ARMÓNICO
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación:
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN:
	
	
	
	

	1. Pantalla Digital alta resolución.
	
	
	
	

	1. Visualización de los niveles de energía y modos de trabajo:
	
	
	
	

	1. Identificación automática del instrumento.
	
	
	
	

	1. Ajuste de parámetros de acuerdo al dispositivo.
	
	
	
	

	CARACTERÍSTICAS
	
	
	
	

	1. El equipo debe contar con generador de energía ultrasónica (Armónico) y modo bipolar avanzada con sellador de vasos de hasta 7mm. O mayor
	
	
	
	

	1. El equipo deberá permitir el corte y coagulación en tejidos suaves que deberá ser de entre 2mm y 5mm o mejor
	
	
	
	

	1. El equipo armónico deberá lograr un corte y coagulación en forma simultánea cuya temperatura no sea menor a 50°C y no mayor a 100°C.+
	
	
	
	

	1. El equipo debe trabajar a una frecuencia menor a 55Khz
	
	
	
	

	1. El equipo deberá generar la menor cantidad de humo posible.
	
	
	
	

	1. El equipo deberá contar con capacidad vascular con efecto cavitacional o sistemas equivalentes que aseguren el mismo resultado, especificando la equivalencia y la mejora
	
	
	
	

	1. Sellador de vasos 7mm. O mayor
	
	
	
	

	1. El equipo deberá ser útil para las siguientes aplicaciones quirúrgicas: Cirugía General, Cirugía Ginecológica, Cirugía Urológica, Cirugía de mamas, Cirugía cardiaca y vascular y otros (Detallar otros)
	
	
	
	

	1. El generador debe de entregar energía de manera automática mediante la medición de impedancia de tejidos.
	
	
	
	

	1. El generador deberá ser compacto con microprocesador de radio frecuencia
	
	
	
	

	1. Las pinzas de aplicación deberán tener escaza adherencia, carbonización o humo
	
	
	
	

	1. La dispersión térmica lateral deberá ser de 1 mm o menor 
	
	
	
	

	1. 2 piezas Harmónico uno por ciento (0,3%)
	
	
	
	

	1. Sistema de regulación y señalización acústica
	
	
	
	

	ACCESORIOS
	
	
	
	

	· 12 pinzas de armónico (cirugía laparoscópica)
	
	
	
	

	· 6 pinzas de armónico (Cirugía abierta) 
	
	
	
	

	· 15 pinzas selladora de vasos 
	
	
	
	

	· 6 pinzas selladora de vasos 
	
	
	
	

	· Pedal de activación 
	
	
	
	

	· Adaptador Harmonic 
	
	
	
	

	· 2 piezas Harmónico
	
	
	
	

	· Carro de transporte 
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Clínica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de activos fijos y/o la unidad solicitante.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA:
El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (1) una copia en formato físico (original y copia traducida si corresponde) y (1) una copia en formato digital.
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía y otro documento en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción, que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital.
	
	
	
	

	La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). 
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	TECNICA: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color)
	
	
	
	

	Certificado F.D.A. y/o C.E Vigente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color).
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta numero de pagina y titulo del requisito).
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en el departamento de La Paz (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico)
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7. 
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	45 (cuarenta y cinco) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTÍAS 
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (2) dos años vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 
El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
	
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TÉCNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima solicitada, para lo cual deberá detallar el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos
· Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos
· Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado:  5 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, europeo, japonés: 15 puntos
· Asia o Sudamérica: 5 puntos
	
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
· 3 o más mejoras: 15 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora:  5 puntos
· Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	
	

	MENOR PLAZO DE ENTREGA:
 El proponente puede mejorar el plazo de entrega.
<30 días a 45 días: 15 puntos 
>45 días a 60 días: 10 puntos
· >60 días a 90 días: 5 puntos
	
	
	
	





[bookmark: _Toc236209278]ÍTEM 7. FIBROSCOPIO
CANTIDAD: 1 UNIDAD

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	FIBROSCOPIO
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación:
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN:
	
	
	
	

	1. 
Sistema de video broncoscopía flexible reutilizable de alta definición (HD) o superior, destinado a procedimientos diagnósticos y terapéuticos respiratorios.
	
	
	
	

	1. 
Procesador de video digital con funciones de optimización y mejora de imagen, ajuste de brillo y color, congelamiento de imagen, magnificación electrónica y almacenamiento/exportación digital mediante USB o sistema equivalente.
	
	
	
	

	1. 
El sistema deberá proporcionar imagen nítida y estable durante procedimientos con presencia de secreciones, sangre o lavado bronquial.
	
	
	
	

	1. 
Sistema de iluminación integrada o externa, con intensidad adecuada para procedimientos broncoscopios diagnósticos y terapéuticos, permitiendo adecuada visualización de la vía aérea.
	
	
	
	

	1. 
Sistema compatible con broncoscopios flexibles reutilizables para uso hospitalario intensivo.
	
	
	
	

	1. 
Incluye al menos un broncoscopio flexible reutilizable para adulto. 
	
	
	
	

	1. 
El broncoscopio deberá contar con:
· Campo de visión mínimo de 120° o superior, 
· Dirección de observación frontal de 0°, 
· Profundidad de campo adecuada para visualización bronquial, 
· Y angulación distal mínima de 180° hacia arriba y 130° hacia abajo o superior. 

	
	
	
	

	1. 
El broncoscopio deberá contar con canal de trabajo mínimo de 2.8 mm o superior, apto para aspiración continua y procedimientos diagnósticos y terapéuticos frecuentes, compatible con pinzas, cepillos y accesorios estándar de broncoscopía flexible.

	
	
	
	

	1. 
El sistema deberá mantener adecuada capacidad de aspiración incluso durante utilización de accesorios a través del canal de trabajo.

	
	
	
	

	1. 
La inserción flexible y la punta distal deberán ser resistentes a torsión, manipulación frecuente y uso hospitalario intensivo.

	
	
	
	

	1. 
El sistema deberá ser portátil o montado sobre carro médico móvil con ruedas y sistema de frenado, apto para transporte intrahospitalario frecuente y funcionamiento hospitalario continuo en:
· Emergencias
· Terapia intensiva
· Internación
· Quirófano
· Sala de procedimientos
	
	
	
	

	1. 
El broncoscopio deberá ser compatible con procesos repetidos de:
· Limpieza
· Desinfección de alto nivel
· Pruebas de fuga 
· almacenamiento hospitalario, utilizando desinfectantes de uso habitual. 

	
	
	
	

	1. 
El sistema deberá incluir detector o kit de prueba de fugas para verificación de estanqueidad del broncoscopio.

	
	
	
	

	Requisito 14. 
El sistema deberá contar con posibilidad de compatibilidad futura con plataformas avanzadas de neumología intervencionista.

	
	
	
	

	Requisito 15. 
CONFIGURACIÓN MÍNIMA DEL SISTEMA
El sistema deberá incluir como mínimo:
1. procesador de video. 
1. sistema de iluminación. 
1. monitor médico HD. 
1. broncoscopio flexible reutilizable adulto. 
1. carro médico móvil para transporte intrahospitalario. 
1. sistema de grabación digital. 
1. accesorios y adaptadores necesarios para funcionamiento inmediato. 
	
	
	
	

	ACCESORIOS
	
	
	
	

	· 1 carro médico móvil. 
	
	
	
	

	· 1 monitor médico HD. 
· 1 cable de alimentación. 
· 1 pedal de control (si corresponde). 
· 1 kit de prueba de fugas. 
· 10 cepillos de limpieza del canal. 
· 1 contenedor de transporte. 
· 2 juegos de válvulas reutilizables. 
· 1 software de captura y almacenamiento. 
· 5 pinzas de biopsia bronquial. 
· 10 pinzas de biopsia transbronquial. 
	
	
	
	

	· 5 cepillos bronquiales. 
· 10 trampas de recolección. 
· 1 sistema de aspiración compatible o adaptadores correspondientes. 
· Soporte o sistema de almacenamiento seguro para broncoscopios.
	
	
	
	

	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA:
	
	
	
	

	Alimentación 220-230 VAC, 50/60 HZ.
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del Clínica “Obrajes” -C.S.B.P. Regional La Paz avenida Ormachea calle 2, previa coordinación con el área de activos fijos y/o la unidad solicitante.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo adicional alguno para la institución (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente en caso de adjudicación deberá Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA:
El proponente adjudicado deberá realizar los servicios de asistencia técnica en el servicio al que sea asignado el/los equipos por parte del personal de Activos fijos de la Caja de Salud de la Banca Privada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y/o lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada (Manifestar Aceptación).
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (1) una copia en formato físico (original y copia traducida si corresponde) y (1) una copia en formato digital.
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía y otro documento en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción, que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital.
	
	
	
	

	La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe entregar las Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal técnico o responsable de mantenimiento de la C.S.B.P (Si corresponde). 
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá entregar:
- (1) Manual original de operación en idioma español.
- Manual de servicio técnico.
- Guía de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Protocolos de limpieza y desinfección de alto nivel.
- Protocolos de pruebas de fuga.
- Protocolos de almacenamiento y transporte seguro.
Distribución:
- (2) copia física.
- (1) copia digital.
La empresa adjudicada deberá entregar las contraseñas o códigos de ingreso al modo servicio, en caso de corresponder.
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores y/o usuarios del servicio o unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
La capacitación deberá incluir:
- manipulación segura del broncoscopio.
- prevención de daños.
- reprocesamiento.
- lavado y desinfección.
- almacenamiento.
- pruebas de fuga.
- transporte seguro del equipo.

	
	
	
	

	TECNICA: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos preventivos, corrección de fallas comunes al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1 o su equivalente (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color)
	
	
	
	

	Certificado F.D.A. y/o C.E (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color).
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta numero de pagina y titulo del requisito).
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en el departamento de La Paz (Adjuntar curriculum vitae del Personal técnico)
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del/los equipo/s, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área de electromedicina).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 5 horas a partir de la notificación bajo la modalidad 24/7.
	
	
	
	

	Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	45 (cuarenta y cinco) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTÍAS 
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2025 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a (1) un año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía comercial al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 
El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
	
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TÉCNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá contar con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	C. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía del equipo el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 10 días calendario, pasados los 10 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 45 calendario. Finalmente, pasado el día 45 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima solicitada, para lo cual deberá detallar el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos
· Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos
· Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado:  5 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos
· Asia o Sudamérica: 5 puntos
	
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
· 3 o más mejoras: 15 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora:  5 puntos
· Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	
	

	MENOR PLAZO DE ENTREGA:
 El proponente puede mejorar el plazo de entrega.
<30 días a 45 días: 15 puntos 
>45 días a 60 días: 10 puntos
· >60 días a 90 días: 5 puntos
	
	
	
	




















[bookmark: _Toc236209277][bookmark: _Toc236209279]REGIONAL SANTA CRUZ
ÍTEM 8. VIDEO LARINGOSCOPIO
CANTIDAD: 2 UNIDAD

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación: 
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	Pantalla LCD o mejor de 3.5 pulgadas o mas
	
	
	
	

	Resolución del monitor 640x480 pixeles o mayor
	
	
	
	

	Ángulos de rotación : arriba / debajo de 0° hasta 140° o mejor
	
	
	
	

	Ángulos de rotación : izquierda/derecha 0° hasta 180° o mejor
	
	
	
	

	Incluya memoria de grabación externa o interna
	
	
	
	

	Opción toma de fotografía o video
	
	
	
	

	Sensor de imagen tecnología CMOS o mejor
	
	
	
	

	Con puerto USB
	
	
	
	

	Iluminación mayor o igual a 400 LUX
	
	
	
	

	Palas reutilizables de acero grado medico 316L o mejor
	
	
	
	

	Incluir palas MAC 1, MAC 2, MAC 4 o mas palas
	
	
	
	

	Incluir palas Miller 0, Miller 1 y MACD 3. O mas palas
	
	
	
	

	REQUISITOS DE ENERGÍA
	
	
	
	

	Cualquier adaptador o el equipo debe ser 220 V. 50Hz. Desde fábrica.
	
	
	
	

	ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES REQUERIDOS POR EQUIPO
	
	
	
	

	Debe contar con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
	
	
	
	

	Maletin de proteccion
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P, calle Sara esquina Junín N.º 129 Regional Santa Cruz, previa coordinación
	
	
	
	

	PRUEBAS:
El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución.
En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado.
La empresa proponente realizara la coordinación respectiva para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción.
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA
Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada – Regional Santa Cruz.
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción. (1) una copia en formato físico (original y copia traducida si corresponde) y (1) una copia en formato digital.
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía y otro documento en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción, que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P de acuerdo a la siguiente distribución: (1) una copia en formato físico y (1) una copia en formato digital.
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	TECNICA: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TÉCNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACIÓN A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta.
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta numero de pagina y titulo del requisito).
	
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7.
	
	
	
	

	Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	(45) cuarenta y cinco días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTÍAS 
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2026 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 
El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, calle Sara esquina Junín N.º 129,  en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional.
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos
· Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos
 -   Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos
 -   Asia o Sudamérica: 10 puntos
 -   Otros: 5 puntos
	
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
· 3 o más mejoras: 15 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora: 5 puntos
 -   Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	
	

	MENOR PLAZO DE ENTREGA:
El proponente puede mejorar el plazo de entrega
1 día a 15 días: 15 puntos 
16 días a 30 días: 10 puntos
31 días a 45 días: 5 puntos
	
	
	
	






[bookmark: _Toc236209280]ÍTEM 10. BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA 
CANTIDAD: 4 UNIDADES

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación: 
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	Tiempo de infusión: 1min - 99h 59min. en pasos de 1min.
	
	
	
	

	Pantalla LCD u otro mejor con sistema de iluminación y brillo ajustable
	
	
	
	

	Volumen de infusión 0.1 - 999.9ml. o mas
	
	
	
	

	Unidades de dosificación: g, mg, μg, ng, iu, mmol/por hora,
	
	
	
	

	Velocidad de flujo: 0.1 - 1.200ml/h o mejor
	
	
	
	

	Tasa de programación en ml/h, el volumen en ml y hora en min. de duración
	
	
	
	

	Dosis de purga: 0.1 - 1.200ml/h o mas
	
	
	
	

	Volumen de bolo: 0.1-999ml
	
	
	
	

	Tasa KVO: 0.1 – 5.0ml/h o mas
	
	
	
	

	Memoria de 1.000 o  mas eventos
	
	
	
	

	Detección de burbujas de aire configurable desde 50-1.000μl o de acuerdo a fabricante
	
	
	
	

	Descarga de presión  automática ante una oclusión 
	
	
	
	

	Límite de presión de oclusión: 100 – 1000 mbar o mejor
	
	
	
	

	Alarmas, oclusión (en sentido ascendente y descendente), burbujas de aire, ausencia de gotas y demasiadas gotas, fin de infusión, en espera, batería baja, etc
	
	
	
	

	Debe ser de sistema abierto es decir con la posibilidad de usar cualquier set de cualquier marca.
	
	
	
	

	REQUISITOS DE ENERGÍA
	
	
	
	

	El equipo debe ser 220 V. 50Hz. Desde fábrica.
	
	
	
	

	ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES REQUERIDOS POR EQUIPO
	
	
	
	

	Debe contar con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
	
	
	
	

	50 set de infusión
	
	
	
	

	1 soporte para colocar en portasuero
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
	
	
	
	

	PRUEBAS:
El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución.
En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado.
La empresa proponente realizara la coordinación respectiva para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción.
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA
Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada – Regional Santa Cruz.
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital.
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	TECNICA: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta.
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta numero de pagina y titulo del requisito).
	
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7.
	
	
	
	

	Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	(45) Cuarenta y cinco días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2026 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 
El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional.
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos
· Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos
 -   Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos
 -   Asia o Sudamérica: 10 puntos
 -   Otros: 5 puntos
	
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
· 3 o más mejoras: 15 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora: 5 puntos
 -   Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	
	

	MENOR PLAZO DE ENTREGA:
El proponente puede mejorar el plazo de entrega
1 día a 15 días: 15 puntos 
16 días a 30 días: 10 puntos
31 días a 45 días: 5 puntos
	
	
	
	


 

[bookmark: _Toc236209281]ÍTEM 11. BOMBA DE INFUSION TIVA 
CANTIDAD: 2 UNIDADES

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación: 
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	Cálculo automático de la velocidad de administración basado en la concentración del medicamento y a la dosificación requerida
	
	
	
	

	Que tenga opción para utilizar PCA (Anestesia Controlada por Paciente) 
	
	
	
	

	Que permita el uso de jeringas de 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml y 60 ml con reconocimiento automático de las mismas
	
	
	
	

	Que tenga TCI instalado en modo plasma y modo efecto con protocolos como Marsh, Schnider, Minto  y que permita el uso de Propofol, Remifentanil de manera gratuita sin costo.
	
	
	
	

	Que pueda visualizarse en TCI la concentración plasma y efecto en una gráfica.
	
	
	
	

	Tasa de infusión mínimamente de 0.01 ml/h
	
	
	
	

	Alarma de presión de oclusión entre 0.1 a 1.2 bar
	
	
	
	

	Que permita seleccionar mínimamente 8 niveles de presión en mmHg (o su equivalencia en mbar) con reducción automática del bolo
	
	
	
	

	Mecanismo de bolos a demanda y programable
	
	
	
	

	Niveles de bloqueo del teclado.
	
	
	
	

	Interfaz de usuario intuitiva y normalizada de manejo totalmente en español
	
	
	
	

	Cálculo automático de la velocidad de infusión basado en el volumen y tiempo.
	
	
	
	

	Visualización de volumen total y volumen infundido
	
	
	
	

	Batería con duración de mínimo 7 horas o superior CUYO Tiempo de carga 7 horas o inferior
	
	
	
	

	Preselección de Volumen no menos de 8000 ml
	
	
	
	

	Alarmas minimo de: Fin de Infusión o infusión completa , Batería baja, sin carga, Mal funcionamiento o falla técnica, En espera o stanby, Alarma de soporte de la jeringa,
	
	
	
	

	REQUISITOS DE ENERGÍA
	
	
	
	

	El equipo debe ser 220 V. 50Hz. Desde fábrica.
	
	
	
	

	ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES REQUERIDOS POR EQUIPO
	
	
	
	

	Debe contar con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
	
	
	
	

	100 jeringas de 50 o 60 ml. para el equipo
	
	
	
	

	1 soporte para colocar en portasuero
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
	
	
	
	

	PRUEBAS:
El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución.
En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado.
La empresa proponente realizara la coordinación respectiva para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción.
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA
Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada – Regional Santa Cruz.
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital.
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	TECNICA: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta.
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta numero de pagina y titulo del requisito).
	
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7.
	
	
	
	

	Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	(45) Cuarenta y cinco días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2026 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 
El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional.
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos
· Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos
 -   Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos
 -   Asia o Sudamérica: 10 puntos
 -   Otros: 5 puntos
	
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
· 3 o más mejoras: 15 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora: 5 puntos
 -   Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	
	

	MENOR PLAZO DE ENTREGA:
El proponente puede mejorar el plazo de entrega
1 día a 15 días: 15 puntos 
16 días a 30 días: 10 puntos
31 días a 45 días: 5 puntos
	
	
	
	




[bookmark: _Toc236209282]ÍTEM 12. BLENDER 
CANTIDAD: 2 UNIDADES

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación: 
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	Doble Flujómetro con Rango de Flujo: Escala de 0 a 15 L/min y entre 0 a 3.5 L/min o mas .Para casos de extrema precisión (neonatos prematuros)
	
	
	
	

	Control Neumático: Permite el ajuste independiente de la concentración de y el flujo sin interferencias.
	
	
	
	

	Seguridad: Incluye un regulador de equilibrio de dos niveles para asegurar una salida de gas estable.
	
	
	
	

	Material: Cuerpo de aleación de aluminio anodizado de alta estabilidad
	
	
	
	

	Cuerpo del Mezclador: Con perilla de ajuste de FiO2 y Doble flujómetro de alta precisión.
	
	
	
	

	Ajuste de oxigeno constante de 21% al 100%
	
	
	
	

	REQUISITOS DE ENERGÍA
	
	
	
	

	NO APLICA
	
	
	
	

	ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES REQUERIDOS POR EQUIPO
	
	
	
	

	Debe contar con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
	
	
	
	

	Mangueras de Suministro: Manguera de aire y manguera de oxígeno de alta presión con conector DISS
	
	
	
	

	Debe incluir soporte de Montaje
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
	
	
	
	

	PRUEBAS:
El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución.
En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado.
La empresa proponente realizara la coordinación respectiva para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción.
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA
Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada – Regional Santa Cruz.
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital.
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta.
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta numero de pagina y titulo del requisito).
	
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7.
	
	
	
	

	Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	(45) Cuarenta y cinco días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2026 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 
El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional.
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos
· Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos
 -   Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos
 -   Asia o Sudamérica: 10 puntos
 -   Otros: 5 puntos
	
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
· 3 o más mejoras: 15 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora: 5 puntos
 -   Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	
	

	MENOR PLAZO DE ENTREGA:
El proponente puede mejorar el plazo de entrega
1 día a 15 días: 15 puntos 
16 días a 30 días: 10 puntos
31 días a 45 días: 5 puntos
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CANTIDAD: 2 UNIDADES

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación: 
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	Pantalla a color LCD o touch de 9 pulgadas o mas.
	
	
	
	

	Altura regulable eléctricamente de la incubadora.
	
	
	
	

	Debe contar con uno o más cajones de almacenamiento.
	
	
	
	

	Nivel de ruido dentro incubadora menor a 55dB.
	
	
	
	

	Controlado por microprocesadores.
	
	
	
	

	Servocontrol de temperatura de aire de 20°C hasta 39°C o mejor.
	
	
	
	

	Servocontrol de oxigenación 21% hasta 65%.
	
	
	
	

	Servocontrol de humedad relativa de 30% hasta 95%
	
	
	
	

	5 o más entradas para manos y realizar maniobras con el bebe
	
	
	
	

	8 o más entradas de tubos o cables
	
	
	
	

	Posicionamiento eléctrico o manual de la cama en trendelemburg y antitrendelemburg de 12°
	
	
	
	

	Sistema de humidificación libre de tubos y tuberías
	
	
	
	

	Que el colchón sea giratorio 45 grados o mas.
	
	
	
	

	Temperatura de aire configurable de 20,0 °C–39,0 °C, en pasos por 0,1 °C.o mejor.
	
	
	
	

	Temperatura de piel configurable de: 35,0 °C–37,5 °C o mejor
	
	
	
	

	Ajuste de concentración O2 (rango de la configuración) desde 21–65 %.
	
	
	
	

	Ajuste de concentración de Humedad RH (rango de la configuración) 30–95 % aproximado.
	
	
	
	

	Rango de pesaje máx. 7 kg o mas.
	
	
	
	

	Pesado entre 300 gr. Hasta 7kilos o mas.
	
	
	
	

	SPO2
Rango de SpO2 visualizado en la pantalla 0–100 %
Frecuencia de pulso de 30 a 250lpm o mejor.
	
	
	
	

	Pulso
Rango de pulso visualizado en la pantalla 30–250 bpm.
	
	
	
	

	Fototerapia cuello de ganso tipo LED.
	
	
	
	

	Fototerapia con irradiación no menor a 45uW.
	
	
	
	

	REQUISITOS DE ENERGÍA
	
	
	
	

	El equipo debe ser 220 V. 50Hz. Desde fábrica.
	
	
	
	

	ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES REQUERIDOS POR EQUIPO
	
	
	
	

	Debe contar con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
	
	
	
	

	2 mangas iris
	
	
	
	

	2 sensores de temepratura
	
	
	
	

	2 sensores de SPO2 
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
	
	
	
	

	PRUEBAS:
El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución.
En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado.
La empresa proponente realizara la coordinación respectiva para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción.
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA
Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada – Regional Santa Cruz.
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital.
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	TECNICA: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta.
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta numero de pagina y titulo del requisito).
	
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7.
	
	
	
	

	Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	(45) Cuarenta y cinco días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2026 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 
El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional.
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos
· Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos
 -   Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos
 -   Asia o Sudamérica: 10 puntos
 -   Otros: 5 puntos
	
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
· 3 o más mejoras: 15 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora: 5 puntos
 -   Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	
	

	MENOR PLAZO DE ENTREGA:
El proponente puede mejorar el plazo de entrega
1 día a 15 días: 15 puntos 
16 días a 30 días: 10 puntos
31 días a 45 días: 5 puntos
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ÍTEM 14. SERVOCUNA
CANTIDAD: 1 UNIDAD

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación: 
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	Servocuna controlado por microprocesador
	
	
	
	

	Dos o mas cajones de almacenamiento
	
	
	
	

	Rotación horizontal de calentador de 180° (90° derecha y 90° izquierda) o mejor
	
	
	
	

	Servocontrol de temperatura
	
	
	
	

	Posicionamiento eléctrico de la cama en trendelemburg y antitrendelemburg de 12° o mas
	
	
	
	

	Temperatura ajustable de 0–100 % de calentamiento de potencia, en incrementos del 5 % o mejor
	
	
	
	

	Rango del valor de temperatura visualizado en la pantalla: 0-100%
	
	
	
	

	Ajuste de temperatura de piel 30.0 °C–38.0 °C, en 0.1 °C incremento o mejor
	
	
	
	

	Precisión de control de temperatura ±0.3 °C del valor ajustado
	
	
	
	

	Precisión de medición en sonda de temperatura ±0.1 °C.
	
	
	
	

	REQUISITOS DE ENERGÍA
	
	
	
	

	El equipo debe ser 100 a 240 V. 50Hz. Desde fábrica.
	
	
	
	

	ACCESORIOS Y/O INSUMOS ADICIONALES REQUERIDOS POR EQUIPO
	
	
	
	

	Debe contar con todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
	
	
	
	

	1 Bandeja 
	
	
	
	

	2 sensores de temperatura
	
	
	
	

	50 parches termoreflejantes
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
	
	
	
	

	PRUEBAS:
El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución.
En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado.
La empresa proponente realizara la coordinación respectiva para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción.
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA
Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada – Regional Santa Cruz.
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P en formato 1 copia en formato físico y 1 copia en formato digital.
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	TECNICA: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación en manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal.
	
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta.
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta numero de pagina y titulo del requisito).
	
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7.
	
	
	
	

	Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	(45) Cuarenta y cinco días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2026 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 
El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional.
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos
· Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos
 -   Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos
 -   Asia o Sudamérica: 10 puntos
 -   Otros: 5 puntos
	
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
· 3 o más mejoras: 15 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora: 5 puntos
 -   Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	
	

	MENOR PLAZO DE ENTREGA:
El proponente puede mejorar el plazo de entrega
1 día a 15 días: 15 puntos 
16 días a 30 días: 10 puntos
31 días a 45 días: 5 puntos
	
	
	
	





ITEM 16. CAMA HOSPITALARIA
CANTIDAD: 6 UNIDADES

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación: 
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	Material acero y abs d/alta calidad o mejor
	
	
	
	

	Las camas deben incluir barandas y manivelas
	
	
	
	

	Camas con 3 movimientos o mas
	
	
	
	

	Dimensiones aproximadas de largo 214cm x ancho 100cm x altura 50cm - 72cm
	
	
	
	

	movimiento fowler/respaldo 70° +/- 10° y regreso a posición normal.
	
	
	
	

	movimiento de angulación de rodilla 35° +/- 5°
	
	
	
	

	Altura regulable de la cama de 47cm a 75cm +/- 5 cm con soportes en las cuatro ruedas para el anclado o fijado de la cama en el piso.
	
	
	
	

	Capacidad de 180 killos o mas
	
	
	
	

	Cabecera y pie de cama removibles para fácil limpieza y desinfección.
	
	
	
	

	Sistema de proteccion en las esquinas
	
	
	
	

	Plataforma de acero laminado pintado y tratado con pintura antiestática y antióxido
	
	
	
	

	ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
	
	
	
	

	Debe contener todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
	
	
	
	

	Debe incluir colchón articulado acorde a cada cama, lavable y de fácil desinfección. Para cada cama
	
	
	
	

	Debe incluir una gradilla de 1 o dos peldaños por cada cama
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución.
En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado.
La empresa proponente realizara la coordinación respectiva para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción.
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA
Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada – Regional Santa Cruz.
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta.
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta numero de pagina y titulo del requisito).
	
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7.
	
	
	
	

	Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	(45) Cuarenta y cinco días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2026 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 
El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional.
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos
· Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos
 -   Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos
 -   Asia o Sudamérica: 10 puntos
 -   Otros: 5 puntos
	
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
· 3 o más mejoras: 15 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora: 5 puntos
 -   Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	
	

	MENOR PLAZO DE ENTREGA:
El proponente puede mejorar el plazo de entrega
1 día a 15 días: 15 puntos 
16 días a 30 días: 10 puntos
31 días a 45 días: 5 puntos
	
	
	
	





ÍTEM 17. CAMA PEDIÁTRICA 
CANTIDAD: 2 UNIDAD

	REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	Marca:
	
	
	
	

	Modelo:
	
	
	
	

	Origen: 
	
	
	
	

	Año de Fabricación: 
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) 
	
	
	
	

	Material acero de alta calidad o mejor
	
	
	
	

	Las camas deben incluir barandas y manivelas
	
	
	
	

	Camas con 2 o mas movimientos
	
	
	
	

	Dimensiones aproximadas de 2180x1060x500mm
	
	
	
	

	movimiento fowler/respaldo 70° +/-10° y regreso a posición normal.
	
	
	
	

	Capacidad de 120 killos o mas
	
	
	
	

	Cabecera y pie de cama removibles para fácil limpieza y desinfección.
	
	
	
	

	Plataforma de acero laminado pintado y tratado con pintura antiestática y antioxido
	
	
	
	

	Cama con patas de apoyo para descanso de ruedas.
	
	
	
	

	ACCESORIOS, CONSUMIBLES Y REPUESTOS INCLUIDOS POR EQUIPO
	
	
	
	

	Debe contener  todos los accesorios necesarios para su buen funcionamiento
	
	
	
	

	Debe incluir colchón articulado acorde a cada cama, lavable y de fácil desinfección. Para cada cama
	
	
	
	

	Debe incluir una gradilla de 1 o dos peldaños por cada cama
	
	
	
	

	Debe incluir un colchón inflable por cada cama
	
	
	
	

	B. INSTALACIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	LUGAR:
El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Clínica C.S.B.P. Regional Santa Cruz, previa coordinación
	
	
	
	

	INSTALACIÓN:
El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores, componentes y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución.
En el caso de existir la necesidad de obras civiles, las mismas serán cubiertas en su totalidad por parte del proponente adjudicado.
La empresa proponente realizara la coordinación respectiva para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción.
	
	
	
	

	C. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
	
	
	
	

	El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo.
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA
Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada – Regional Santa Cruz.
	
	
	
	

	MEDIOS DE TRANSPORTE
El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada.
	
	
	
	

	E. PROVISIÓN DE REPUESTOS
	
	
	
	

	GARANTIA POST VENTA: 
La empresa adjudicada deberá entregar un certificado de provisión de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico por un periodo mínimo de (5) cinco años posteriores a la instalación del equipo, sujeto a acuerdo entre partes. (Entrega de certificado al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	F. MANUALES
	
	
	
	

	La empresa en caso de adjudicación, al momento de entregar el equipo deberá entregar (1) Un Manual Original de Operación en idioma español. Si el mismo no está en español, acompañar una traducción.
	
	
	
	

	G. CAPACITACIÓN
	
	
	
	

	OPERATIVA Y/O MANEJO: 
La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. La capacitación debe incluir la certificación en físico para el personal capacitado.
	
	
	
	

	El proponente deberá realizar capacitaciones en por lo menos una capacitación adicional a requerimiento de la CSBP al personal OPERATIVO y TECNICO durante el periodo de Garantía del equipo.
	
	
	
	

	H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR
	
	
	
	

	El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 y/o ISO 9001 o su equivalente, en fotocopia simple vigente (sujeto a verificación) adjunto en la propuesta.
	
	
	
	

	El proponente deberá presentar documentación de respaldo, como ser: Brochures, catálogos, infotecs, manuales, etc. en la cual se especifique la marca, modelo del equipo ofertado y las especificaciones técnicas solicitadas mismas que deberán ser Subrayadas y/o Marcadas de forma obligatoria (Presentar en la propuesta numero de pagina y titulo del requisito).
	
	
	
	

	El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	La empresa adjudicada deberá adjuntar la hoja de vida del personal técnico con presencia en Santa Cruz vigente (sujeto a verificación).
	
	
	
	

	I. SOPORTE DURANTE LA GARANTIA TECNICA COMERCIAL
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
La empresa adjudicada deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. (Entrega física de cronograma de forma obligatoria en la entrega definitiva del bien y bajo conformidad del área técnica).
El mantenimiento preventivo semestral deberá contemplar la cobertura de mano de obra y elementos o herramientas (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) que sean necesarios para llevar a cabo dicho mantenimiento.
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores, en el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial.
Tiempo de respuesta cuando el equipo presente un problema técnico será de 8 horas bajo la modalidad 24/7.
	
	
	
	

	Los mantenimientos preventivos y correctivos serán efectuados por personal capacitado y acorde a los protocolos emitidos en los manuales técnicos sin costo adicional de mano de obra, repuestos, consumibles, herramientas, etc. para la C.S.B.P.
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)
	
	
	
	

	A. PLAZO DE ENTREGA
	
	
	
	

	(45) Cuarenta y cinco días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final.
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	GARANTIA COMERCIAL: 
El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a dos (2) años vigentes a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE SERVICIO TECNICO: 
Durante la garantía comercial, el proveedor deberá disponer de personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de Santa Cruz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal. (Entrega obligatoria del certificado de garantía de servicio técnico al momento de la entrega del equipo)
	
	
	
	

	GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: 
El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), de fabricación 2026 hasta el año actual. En caso de adjudicación y si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción la empresa adjudicada deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación)
	
	
	
	

	GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 
El proponente adjudicado deberá presentar una boleta de garantía de buen funcionamiento de maquinaria por el 1,5% del monto total adjudicado por el periodo de tiempo que dure la garantía comercial en caso de ser adjudicado.
	
	
	
	

	C. REGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	RETRASO EN LA ENTREGA:
Multa equivalente al 1% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega.
	
	
	
	

	CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN:
En caso de mal funcionamiento o falla del equipo durante el tiempo de garantía, el cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta el día 20 calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado o mejor y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico).
	
	
	
	

	D. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	Una vez emitido informe de conformidad
	
	
	
	

	E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN
	
	
	
	

	El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Santa Cruz, en coordinación con Activos Fijos y el Responsable de Mantenimiento de equipamiento médico de la mencionada Regional.
	
	
	
	

	IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS)

	GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial solicitada, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada
· 1 año o más adicional a lo solicitado: 15 puntos
· Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos
 -   Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos
	
	
	
	

	ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación.
· Norteamericano, Europeo, Japonés: 15 puntos
 -   Asia o Sudamérica: 10 puntos
 -   Otros: 5 puntos
	
	
	
	

	MEJORAS TECNICAS: Cumplimiento de más de 3 mejoras a los requerimientos básicos. El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa, tecnológicas del equipo ofertado para lo cual debe contar con documentación para respaldar.
· 3 o más mejoras: 15 puntos
· 2 mejoras: 10 puntos
· 1 mejora: 5 puntos
 -   Sin mejoras: 0 puntos
	
	
	
	

	MENOR PLAZO DE ENTREGA:
El proponente puede mejorar el plazo de entrega
1 día a 15 días: 15 puntos 
16 días a 30 días: 10 puntos
31 días a 45 días: 5 puntos
	
	
	
	






FORMULARIO Nº4
PROPUESTA ECONÓMICA
(Expresado en Bolivianos)

	Información de la CSBP
	PROPUESTA

	
	(DEBE SER COMPLETADA POR EL PROPONENTE)

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	CANTIDAD SOLICITADA
	UNIDAD
	PLAZO DE ENTREGA
	CANTIDAD OFERTADA
	PRECIO
UNITARIO
	PRECIO
TOTAL

	1
	ANALIZADOR DE QUIMICA SANGUINEA AUTOMATICO
	1
	PIEZA
	
	 
	 
	 

	2
	TRANSDUCTOR CONVEXO
	1
	PIEZA
	
	
	
	

	3
	URETERORENOSCOPIO SEMIRIGIDO 
	1
	PIEZA
	
	
	
	

	4
	ELECTROBISTURI DE ULTRASONIDO
	1
	PIEZA
	
	
	
	

	7
	FIBROSCOPIO
	1
	PIEZA
	
	
	
	

	8
	VIDEOLARINGOSCOPIO
	2
	PIEZA
	
	
	
	

	10
	BOMBA DE INFUSION VOLUMETRICA
	4
	PIEZA
	
	
	
	

	11
	BOMBA DE INFUSION JERINGA (TIVA)
	2
	PIEZA
	
	
	
	

	12
	BLENDER
	2
	PIEZA
	
	
	
	

	13
	INCUBADORA
	2
	PIEZA
	
	
	
	

	14
	SERVOCUNA
	1
	PIEZA
	
	
	
	

	16
	CAMA HOSPITALARIA
	6
	PIEZA
	
	
	
	

	17
	CAMA PEDIATRICA
	2
	PIEZA
	
	
	
	




_______________________________
      (Firma del Representante Legal)
      (Nombre completo del Representante Legal


· Se tiene establecido que al momento de ingresar los datos económicos tanto para los precios unitarios y totales se tiene que utilizar 2 decimales, esto para evitar errores al momento de realizar la evaluación económica.


DOCUMENTO PRIVADO

Conste por el presente documento privado, un contrato de ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PERSONAL…. (….. CONVOCATORIA), sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES: Intervienen en la suscripción del presente documento:

a) La CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA - ADMINISTRACION REGIONAL LA PAZ representada por el Lic. …………… con C.I. N°…….. L.P., en su calidad de ………. y la Dra……………..con C.I. N°…………. L.P., en su condición de ….., ambos mayores de edad, hábiles por derecho, con domicilio en calle ……… de esta ciudad, en mérito al Poder Especial y Suficiente N° ………. de ….. de 2021, suscrito ante la Notaria de Fe Publica N°….. a cargo de la Dra. ………. de esta ciudad, que en lo sucesivo se denominará la “CSBP” y por la otra:

b) La Empresa ………. con Matrícula de Comercio N°……, NIT …… representada por su Gerente Propietario la SRA. ……. con C.I. Nº …… La Paz; que en adelante se denominará la EMPRESA.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES): En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios vigente, la CSBP ha cursado invitaciones a presentar propuestas a empresas interesadas en la provisión de ropa de trabajo Médicos ítems ….. – ….. Convocatoria.

TERCERA.- (LEGISLACION APLICABLE): 

1. Reglamento de Compras de la Caja de Salud de la Banca Privada.
1. Código Civil, en lo que corresponda.
1. Otras disposiciones aplicables.

CUARTA.- (OBJETO DEL CONTRATO): La EMPRESA se compromete y obliga por el presente contrato, a proveer: ROPA DE TRABAJO PERSONAL ………… – ………….. CONVOCATORIA (ITEM N°……..), que en adelante se denominarán el BIEN, con estricta sujeción a las normas, condiciones, precio, obligaciones, especificaciones, plazo y características técnicas establecidas, su propuesta adjudicada y demás documentación respaldatoria de la contratación y a las cláusulas contractuales contenidas en el presente instrumento legal y el siguiente cuadro.

QUINTA.- (PLAZO Y FORMA DE ENTREGA): La EMPRESA se compromete a realizar la entrega del BIEN adjudicado en el plazo máximo de ………………. a partir de la APROBACIÓN de tallas, definición de colores y modelos, cuya forma de entrega será verificado por la Comisión de Recepción de la CSBP.

SEXTA.- (PRECIO DEL BIEN): El precio total propuesto y aceptado por ambas partes para la adquisición del BIEN, objeto del presente contrato, asciende a la suma de Bs ……………( …………….).     

SEPTIMA.- (FORMA DE PAGO): El precio convenido será pagado por la CSBP, CONTRA ENTREGA del BIEN adjudicado a la EMPRESA a entera satisfacción de la CSBP, previo informe de conformidad de la Comisión de Recepción sobre la recepción del mismo y contra entrega de la factura de ley.

OCTAVA.- (OBLIGACIONES DE LA EMPRESA): Para la provisión del BIEN, conforme a las especificaciones técnicas, que forman parte del presente contrato, así como para garantizar su calidad, la EMPRESA se obliga a:

a) Realizar la provisión del BIEN objeto del presente contrato, de acuerdo con lo establecido en su propuesta presentada.
b) Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

El BIEN mencionado es lo ofertado por la EMPRESA y adjudicado por la CSBP, no existiendo posibilidad, bajo ninguna circunstancia, que el mismo sea sustituido o cambiado por otro que no haya sido aceptado ni adjudicado por la CSBP, excepto aquellos que, con previo informe técnico, elaborado por la unidad solicitante de la CSBP, sea justificado y aceptado formalmente, para lo que necesariamente se suscribirá el contrato modificatorio, correspondiente.

NOVENA.- GARANTÍA: La EMPRESA garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente contrato con todos sus bienes habidos y por haber.

DECIMA.- (DOCUMENTO DEL CONTRATO): Para el cumplimiento de lo estipulado en el presente contrato, forma parte del mismo el siguiente documento:

1. Propuesta adjudicada a la EMPRESA incluyendo documentos legales, administrativos y propuesta económica.
1. Nota de adjudicación cite: LP-COMPRAS-N°………. de fecha …..de ………….. de 2022.

DECIMO PRIMERA.- (DERECHOS DE LA EMPRESA): La EMPRESA tiene derecho a plantear las reclamaciones que considere correctas, las mismas que deberán ser comunicadas por escrito y de forma documentada a la CSBP, hasta cinco (5) días calendarios, posteriores a la fecha en que sucedió el hecho que da lugar al reclamo. Vencido este plazo, la CSBP no atenderá reclamación alguna.

La CSBP responderá por escrito a la reclamación planteada por la EMPRESA en un plazo máximo de 5 días calendarios, computables a partir de la fecha de ingreso a los registros de la CSBP.  
 
DECIMO SEGUNDA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO): La EMPRESA bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este contrato, salvo autorización expresa y escrita de la CSBP.
 
DECIMO TERCERA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS): Correrá por cuenta de la EMPRESA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

DECIMO CUARTA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR y/o CASO FORTUITO): Con el fin de exceptuar a la EMPRESA de determinadas responsabilidades por incumplimiento durante la vigencia del presente contrato, la CSBP tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran incidir sobre el cumplimiento del contrato. 

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales). Se refuta caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos pueda constituir justificación de impedimento en la entrega o demora en el cumplimiento del plazo de entrega, la EMPRESA deberá presentar necesaria, inexcusable e imprescindiblemente justificación válida documentada, la misma que podrá ser aceptada por la CSBP, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de cumplimiento del plazo establecido para la entrega del BIEN. Cumplido dicho plazo no se aceptarán solicitud alguna referida a las causales citadas, para fines de ampliación de plazo del contrato, solicitud de exención en el pago de penalidades y/o la intención de la Resolución del Contrato. 

Excepcionalmente, cuando exista desabastecimiento de materia prima en el país de origen, se considerará el requerimiento de la EMPRESA para que la solicitud sea considerada por la CSBP, para lo cual inexcusablemente deberá presentar Certificación que dé cuenta del desabastecimiento.

Analizada la justificación por la CSBP, ésta podrá autorizar o no la ampliación de plazo para la entrega del BIEN adjudicado, dejar sin efecto el cobro de multas o la intención de Resolución. En caso de ser autorizada la ampliación, se suscribirá el correspondiente Contrato Modificatorio.

DECIMO QUINTA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO): El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas: 
 
15.1.	Por Cumplimiento del Contrato: De forma normal, tanto la CSBP como la EMPRESA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo. 
 
15.2.	Por Resolución del Contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato, a los efectos legales correspondientes, la CSBP y la EMPRESA, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato: 
 
15.2.1	Por Resolución a requerimiento de la CSBP: por las siguientes causales atribuibles a la EMPRESA: 
 
a)	Por disolución de la empresa. 
b)	Por quiebra declarada de la empresa. 
c)	Por suspensión de la entrega del BIEN sin justificación. 
d)	Por incumplimiento injustificado del plazo de entrega sin que la EMPRESA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la entrega dentro del plazo vigente. 
e)	Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega definitiva, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato, decisión optativa, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria. 
 
15.2.2	Por Resolución a requerimiento de la EMPRESA: por causales atribuibles a la CSBP: 
 
a) Por instrucciones injustificadas emanadas de la CSBP para la suspensión de la provisión del BIEN por más de treinta (30) días calendario. 

b) Si apartándose de los términos del contrato, la CSBP pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de la adquisición, sin la emisión del necesario Contrato Modificatorio. 

c)	Por incumplimiento injustificado en el pago total, por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega definitiva de los bienes en la CSBP. 

15.3	Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la CSBP o la EMPRESA, según corresponda, dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de Resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de la provisión y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato. El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención de resolución será retirado.

En el caso de que al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la CSBP o la EMPRESA, según quién haya requerido la Resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectivo.

En el caso, que el monto de la multa por atraso en la entrega, alcance al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, la CSBP deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de contrato se ha hecho efectiva. 

15.4 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la CSBP o a la EMPRESA.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la provisión del BIEN, objeto del presente Contrato, la CSBP o la EMPRESA se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la provisión del BIEN o vayan contra los intereses de la CSBP, la parte afectada, comunicará por escrito su intención de resolver el Contrato, justificando la causa.

La CSBP mediante carta notariada dirigida a la EMPRESA suspenderá la provisión y resolverá el Contrato total. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, la EMPRESA suspenderá la provisión de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la CSBP.

DECIMO SEXTA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS): En caso de surgir controversias entre la CSBP y la EMPRESA que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes están facultadas para acudir a la vía judicial correspondiente y seguir la acción que más les convenga.

DECIMO SEPTIMA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO): La CSBP podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la provisión, siempre que no afecten la esencia del presente Contrato y, con tal propósito, tendrá la facultad para solicitar por escrito a la EMPRESA, el incremento o disminución en la cantidad del BIEN originalmente adjudicados así como la ampliación del plazo por necesidad institucional debidamente justificadas. Las referidas modificaciones, se realizará a través del contrato modificatorio correspondiente. Las causas modificatorias deben ser sustentadas por informes técnicos y legales. 

El contrato modificatorio sólo admite el incremento o la disminución hasta el diez (10) por ciento del precio de las cantidades adjudicadas en el original del Contrato. 

El incremento en la cantidad del BIEN así como la existencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, necesidad institucional o la suspensión temporal de la provisión, puede dar lugar a la ampliación del plazo del Contrato, debiendo establecerse de forma clara el lapso de la ampliación.

DECIMO OCTAVA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES): A los efectos de aplicarse morosidad en la entrega del BIEN, la CSBP y la EMPRESA tomarán en cuenta el plazo de entrega estipulado, por cuanto si el  plazo  fenece sin que se haya concluido la entrega en forma satisfactoria, la EMPRESA se constituirá en mora sin necesidad de ningún requerimiento de la CSBP, obligándose por el sólo hecho del vencimiento del plazo, a pagar por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de contrato, una multa equivalente al 0,3% (cero punto tres por ciento) del monto total del contrato.  

DECIMO NOVENA.- (SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ADQUISICIÓN): La CSBP está facultada para suspender temporalmente la adquisición del BIEN en cualquier momento por razones de interés institucional o por motivos de fuerza mayor y/o caso fortuito, para lo cual notificará a la EMPRESA por escrito, con una anticipación de quince (15) días calendario, excepto en los casos de urgencia por emergencia imponderable. Esta suspensión podrá ser únicamente temporal pero podrá dar lugar al establecimiento de un nuevo plazo, lo que deberá constar en Contrato Modificatorio.

VIGESIMA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).- Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este contrato será enviada:
 
A la EMPRESA: Calle……………….

la CSBP: Edificio Gundlach., Planta baja, calle Federico Zuazo y Reyes Ortiz de la zona Central de esta ciudad, teléfono 2392395.
 
VIGESIMO PRIMERA.- (CONFORMIDAD).- En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente contrato en tres ejemplares de un mismo tenor y validez en la ciudad de La Paz a los ….. del mes de ………… del año dos mil …………..


                                             ………………………………..	                                                     			……….. ………………
                         	
      	                                   C.S.B.P.			                	                                       C.S.B.P.

                                                                                                           …………………………………………………
                                                                                                 
                                    EMPRESA





1
14
	
image3.png
Caja de Salud
Banca Privada




image1.png
Caja de Salud
Banca Privada




image2.png
Banca Privada

WC de Salud
aja de Salu
D





image4.png
Caja de Salud
Banca Privada




