### SOLICITUD DE PROPUESTA

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

### ON-CP-026-2022

PRIMERA CONVOCATORIA

“PROVISION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO Y DE RAYOS X”

La Paz, Noviembre de 2022

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA COMPARACIÓN DE PROPUESTAS ON-CP-026-2022 PRIMERA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Oficina Nacional invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

PROVISIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO Y DE RAYOS X

Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas

Forma de adjudicación: POR ÍTEM

Sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD Y PRECIO

Encargados de atender consultas: Lic. Yessica Montoya T. Ing. Jose Luis Ramírez M. Ing. Jose Luis Magne Z.

Correo electrónico: yessica.montoya@csbp.com.bo

Teléfono: 2392395 int. 1176

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación de la Solicitud de Propuestas | Hasta: 1/11/2022 | Hasta: 16:00 | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ |
| 2 | Consultas Escritas | Hasta: 4/11/2022 | Hasta Hrs.14:30 | Dirigidas a: yessica.montoya@csbp.com.bo |
| 3 | Reunión de Aclaración | Hasta: 7/11/2022 | Hasta Hrs.11:00 | Vía Zoom, en la siguiente dirección: Meeting ID: 863 835 5559 |
| 4 | Presentación de Ofertas | Hasta: 11/11/2022 | Hasta: 15:00 | Presentación Electrónica: yessica.montoya@csbp.com.bo |
| 5 | Resultado Del Proceso | 21/11/2022 |  | Envío de notas a los proponentes |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

CODIGO DE PROCESO: ON-CP-026-2022

PROVISIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO Y DE RAYOS X

En cumplimiento al Reglamento de Compras, Articulo 17 Modalidades de Contratación, de la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a los potenciales proponentes, legalmente establecidas en el País, que se encuentren en capacidad de proveer los bienes requeridos en el presente proceso de contratación a presentar ofertas para la PROVISIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO Y DE RAYOS X.

- FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 15:00, del día viernes 14 de octubre del 2022, de forma digital mediante correo electrónico:

- En caso de que su propuesta sea enviada de forma digital, deberá ser enviada, antes de la fecha límite establecida al siguiente correo electrónico: yessica.montoya@csbp.com.bo, indicando como referencia “ON-CP-026-2022 – PROVISIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO Y DE RAYOS X”, la misma deberá contener todos los espacios debidamente llenados.

- OBJETO:

La CSBP Oficina Nacional, requiere la PROVISIÓN DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO Y DE RAYOS X, este bien será entregado en la Regional La Paz de la Caja de Salud de la Banca Privada, ubicada en la Calle Capitán Ravelo Esquina Calle Montevideo, por tal motivo se requiere lo siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | RADIOVISIOGRAFO – SENSOR DE RX | 1 |
| 2 | LUBRICADOR DE PIEZAS DE MANO | 1 |
| 3 | LAMPARA DE FOTOCURADO | 1 |
| 4 | ULTRASONIDO PIEZOELECTRICO | 1 |

- DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Las propuestas presentadas por las empresas oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):

  - PROPUESTA TECNICA: El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA”

(Anexo 1) manifestando expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento, debidamente firmado.

  - PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta económica debe ser presentada en el formulario “PROPUESTA ECONOMICA” (Anexo 2). La oferta presentada debe estar en moneda nacional (bolivianos) y deberá incluir los costos de importación, transporte, material eléctrico y la provisión de todos los elementos y accesorios necesarios para la instalación completa y puesta en funcionamiento del equipo, la CSBP no reconocerá pagos adicionales que no estén incluidos en sus propuestas

- METODOS DE EVALUACION:  Se evaluará la propuesta con el menor precio.

  - Evaluación Económica: La comisión de calificación en sesión reservada ordenara las propuestas en función al monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, la segunda propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

  - Evaluación Técnica: La Comisión de calificación en sesión reservada, calificara la propuesta con el menor costo, procediendo a revisar la propuesta técnica, bajo el sistema CUMPLE o NO CUMPLE, si la propuesta CUMPLE con todos los requisitos exigidos, queda HABILITADA TECNICAMENTE y se procede a la Adjudicación de lo contrario su oferta es INHABILITADA y se evalúa con mismo procedimiento a la Propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

- ADJUDICACION:

La adjudicación será realizada por ítem, a la propuesta que obtenga el puntaje más alto, resultante de la evaluación de la calidad (oferta técnica y/o propuesta técnica) y la evaluación del precio (oferta económica), previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de los equipos debe ser máximo en 45 días calendario a partir de la emisión de firma de contrato.

- MULTA:

Por día de retraso en la entrega de los bienes se descontará el 1% por día de retraso del monto adjudicado.

- CONTRATO:

Para el presente proceso, en caso de adjudicación, se suscribirá un contrato por los bienes adquiridos, para tal motivo deberá presentar la siguiente documentación, en un plazo no menor a los 5 días hábiles, computables a partir de la nota de adjudicación:

Para sociedades:

- Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), inscrito en el Registro de Comercio.

- Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

- Fotocopia de la Cedula de Identidad del Representante Legal.

- Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

- Garantía de Cumplimiento de contrato que corresponderá al 7% del valor total del contrato y vigencia de 60 días calendario días calendario posteriores al mismo, con característica de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.

- Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del bien adjudicado; en el caso que la Unidad Solicitante lo requiera con vigencia de 1 año a partir de la fecha fijada para la entrega del bien, con características de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.

Para empresas unipersonales:

- Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos (si corresponde).

- Fotocopia de la Cedula de Identidad del Representante Legal.

- Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

- Garantía de Cumplimiento de contrato que corresponderá al 7% del valor total del contrato y vigencia de 60 días calendario días calendario posteriores al mismo, con característica de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.

- Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del bien adjudicado; en el caso que la Unidad Solicitante lo requiera con vigencia de 1 año a partir de la fecha fijada para la entrega del bien, con características de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.

- CONSULTAS:

El proponente podrá efectuar consultas llamando al teléfono 2392395 Int.1176 Unidad de Compras o vía correo electrónico a la dirección yessica.montoya@csbp.com.bo

ANEXO 1

|  | Comparación de Propuestas |  |  |  |  | ON-CP-026-2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La Paz | Noviembre 2022 |  |  |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA PROVISIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO Y DE RAYOS X

INSTRUCTIVO DE LLENADO

El proponente deberá detallar en las filas de cada característica en la columna Ofrecido.

ÍTEM 1: RADIOVISIÓGRAFO – SENSOR RX (LA PAZ)

CANTIDAD: 1 EQUIPO

| Características Solicitadas |  | Para ser llenado por el Proponente | Para la Calificación de la Entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | Cumple | No Cumple | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
| Marca | (El proveedor deberá indicar la marca del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| Modelo | (El proveedor deberá indicar el modelo del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| Origen: | (El proveedor deberá indicar la procedencia del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| Año de Fabricación | (El proveedor deberá indicar el año de fabricación del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS BÁSICOS: 40 PUNTOS |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Principios de Funcionamiento | Equipo para el uso de odontológico |  |  |  |  |
| Generales | - Captura de imágenes de alta definición - Tamaño de pixel 20 UM o menor - Soporte de sensor - Conexión USB - Longitud de cable de al menos 3000 mm o mejor - Maleta o estuche de transporte |  |  |  |  |
| Software | - Ajuste de imágenes - Insertar y editar datos de los pacientes - En idioma español e ingles - Capaz de guardar en formato JPG y PNG o mejor - Configuración y compatible con S.O: Windows 10 (x64) - Software o aplicación libre o con licencia personal con opción a cambio de dispositivo. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |
| Normativa a Cumplir | - ISO13485 vigente o IEC 6060-1, adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color registros o certificaciones de calidad. - El equipo, marca o fabricante cuenta con registro FDA o marcado CE, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta |  |  |  |  |
| Documentación Técnica | En la propuesta, adjuntar: - Catalogo o ficha técnica: en formato físico en idioma español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas. En caso de adjudicación, presentar el día de entrega del equipo: - Manual de usuario u operaciones: máximo hasta el momento de la recepción deberá entregar el manual original en físico y digital, si el mismo no está en español acompañar una traducción. - Manual de servicio: máximo hasta el momento de la recepción deberá entregar el manual original en físico y digital, si el mismo no está en español acompañar una traducción o guía de uso. |  |  |  |  |
| RECEPCION Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |
| Recepción o entrega del Equipo | Lugar: en ambientes de la CSBP regional La Paz policonsultorio central Capitán Ravelo Esq. Montevideo, previa coordinación. |  |  |  |  |
|  | Plazo: No mayor a (45) cuarenta y cinco días calendario, dentro de ello incluye la instalación y las pruebas de funcionamiento y aceptación del equipo. |  |  |  |  |
|  | Instalación: la empresa proponente coordinara para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción. |  |  |  |  |
|  | Materiales e insumos: debe disponerse de todo lo necesario para la correcta instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
| Capacitaciones requeridas | Operativa y/o manejo, debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad, incluye la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
|  | Técnica, debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución, incluye la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| Garantías | Garantía de estado y data de fabricación: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año, en caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
|  | Garantía comercial: equipo cuenta con garantía con cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico el periodo de esta garantía será no menor a dos años vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad |  |  |  |  |
|  | Garantía de servicio técnico: durante la garantía comercial se cuenta con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal |  |  |  |  |
|  | En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
|  | Garantía post venta: disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. |  |  |  |  |
| SOPORTE TÉCNICO DURANTE LA GARANTÍA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| Mantenimientos preventivos y correctivos | Cronograma de mantenimiento, deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera. |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento Preventivo: semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevención del equipo. |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento correctivo: con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en dos días calendario y la reparación no debe exceder 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento. |  |  |  |  |
| - REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (20 puntos) |  |  |  |  |  |
| Entrega menor al plazo requerido, de acuerdo a la puntación (6 puntos) | 1-15 días 6 puntos 16-30 días 4 puntos 31≤45 días 2 puntos |  |  |  |  |
| Ampliación de garantía comercial y de servicio técnico: a las garantías señaladas con la cobertura especificada en los requisitos básicos (5 puntos) | ≥1 año adicional 5 puntos ≥6 meses adicionales a <1 año adicional 2 puntos ≥3 meses adicionales a <6 meses adicionales 1 punto |  |  |  |  |
| Cumplimiento a las mejoras de los requerimientos básicos (4 puntos) | >3 mejoras 4 puntos >2 mejoras 2 puntos >1 mejoras 1 punto |  |  |  |  |
| Origen: de preferencia origen americano, europeo o japonés | Origen americano, europeo o japones 5 puntos Otro origen 0 puntos |  |  |  |  |

ÍTEM 2: LUBRICADOR DE PIEZAS DE MANO (LA PAZ)

CANTIDAD: 1 PIEZA

| Características Solicitadas |  | Para ser llenado por el Proponente | Para la Calificación de la Entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | Cumple | No Cumple | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
| Marca | (El proveedor deberá indicar la marca del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| Modelo | (El proveedor deberá indicar el modelo del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| Origen: | (El proveedor deberá indicar la procedencia del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| Año de Fabricación | (El proveedor deberá indicar el año de fabricación del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| - REQUISISTOS BÁSICOS: 40 PUNTOS |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Principios de Funcionamiento | Equipo para el uso en el área de odontología. |  |  |  |  |
| Generales | El equipo debe ser capaz de: - Conexión para piezas de mano mindwest/ borden - Conexión para pieza de baja: - Conexión micromotor - Conexión contra ángulo - Capacidad de almacenamiento de líquido de mantenimiento. - Indicador de nivel de almacenamiento de líquido de mantenimiento. - Con presión de al menos 3 bar o mejor |  |  |  |  |
| Accesorios Requeridos | - 1 kit de filtros - 1 kit de líquido de mantenimiento - 1 pieza adaptador midwest a borden (si corresponde) |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |
| Requerimiento de Energía | Funcionará con red eléctrica monofásica, 220 - 230 V, 50 HZ |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |
| Normativa a Cumplir | - ISO 13485 vigente o IEC 6060-1, adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color registros o certificaciones de calidad. - El equipo, marca o fabricante cuenta con registro FDA. o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta. |  |  |  |  |
| Documentación Técnica | En la propuesta, adjuntar: - Catalogo o ficha técnica: en formato físico en idioma español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas. En caso de adjudicación, presentar el día de entrega del equipo: - Manual de usuario u operaciones: máximo hasta el momento de la recepción deberá entregar el manual original en físico y digital, si el mismo no está en español acompañar una traducción. - Manual de servicio: máximo hasta el momento de la recepción deberá entregar el manual original en físico y digital, si el mismo no está en español acompañar una traducción o guía de uso. |  |  |  |  |
| RECEPCION Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |
| Recepción o entrega del Equipo | Lugar: en ambientes de la CSBP regional La Paz policonsultorio central Capitán Ravelo Esq. Montevideo, previa coordinación. |  |  |  |  |
|  | Plazo: No mayor a (45) cuarenta y cinco días calendario, dentro de ello incluye la instalación y las pruebas de funcionamiento y aceptación del equipo. |  |  |  |  |
|  | Instalación: la empresa proponente coordinara para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción. |  |  |  |  |
|  | Materiales e insumos: debe disponerse de todo lo necesario para la correcta instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
| Capacitaciones requeridas | Operativa y/o manejo, debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad, incluye la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
|  | Técnica, debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución, incluye la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| Garantías | Garantía de estado y data de fabricación: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año, en caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
|  | Garantía comercial: equipo cuenta con garantía con cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico el periodo de esta garantía será no menor a dos años vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad |  |  |  |  |
|  | Garantía de servicio técnico: durante la garantía comercial se cuenta con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal |  |  |  |  |
|  | En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
|  | Garantía post venta: disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. |  |  |  |  |
| SOPORTE TÉCNICO DURANTE LA GARANTÍA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| Mantenimientos preventivos y correctivos | Cronograma de mantenimiento, deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. la presentación de la misma hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera. |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento Preventivo: semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevención del equipo. |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento correctivo: con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en dos días calendario y la reparación no debe exceder 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento. |  |  |  |  |
| REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (20 puntos) |  |  |  |  |  |
| Entrega menor al plazo requerido, de acuerdo a la puntación (6 puntos) | 1-15 días 6 puntos 16-30 días 4 puntos 31≤45 días 2 puntos |  |  |  |  |
| Ampliación de garantía comercial y de servicio técnico: a las garantías señaladas con la cobertura especificada en los requisitos básicos (5 puntos) | ≥1 año adicional 5 puntos ≥6 meses adicionales a <1 año adicional 2 puntos ≥3 meses adicionales a <6 meses adicionales 1 punto |  |  |  |  |
| Cumplimiento a las mejoras de los requerimientos básicos (4 puntos) | >3 mejoras 4 puntos >2 mejoras 2 puntos >1 mejoras 1 punto |  |  |  |  |
| Origen: de preferencia origen americano, europeo o japonés | Origen americano, europeo o japones 5 puntos Otro origen 0 puntos |  |  |  |  |

ÍTEM 3: LAMPARA DE FOTOCURADO LED (LA PAZ)

CANTIDAD: 1 PIEZA

| Características Solicitadas |  | Para ser llenado por el Proponente | Para la Calificación de la Entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | Cumple | No Cumple | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
| Marca | (El proveedor deberá indicar la marca del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| Modelo | (El proveedor deberá indicar el modelo del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| Origen: | (El proveedor deberá indicar la procedencia del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| Año de Fabricación | (El proveedor deberá indicar el año de fabricación del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| - REQUISISTOS BÁSICOS: 40 PUNTOS |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Principios de Funcionamiento | - Equipo para el uso de odontología, para la fotopolimerización de materiales dentales - Para procedimientos en pacientes adultos. |  |  |  |  |
| Generales | El equipo debe ser capaz de: - Rango de longitud de onda de 440 ±20nm a 460nm ±20nm - La lámpara debe ser tipo led o mejor tecnología - De fácil limpieza y desinfección - Alta potencia: para la restauración directa, indirecta y para todos los materiales dentales fotosensibles de 1200 mw/cm2 +/-10% o superior |  |  |  |  |
| Alarmas | - Debe tener indicador visual del estado de la batería o baja |  |  |  |  |
| Cargador de Batería | - Debe realizar una carga completa en 6 horas o menor desde que la batería está vacía - El equipo debe tener baterías recargables de acuerdo a fabricante. |  |  |  |  |
| Accesorios | - La lámpara debe tener un cargador de batería |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |
| Requerimiento de Energía | Funcionará con red eléctrica monofásica, 220 - 230 V, 50 HZ |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |
| Normativa a Cumplir | - ISO 13485 vigente o IEC 6060-1, adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color registros o certificaciones de calidad. - El equipo, marca o fabricante cuenta con registro FDA. o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta. |  |  |  |  |
| Documentación Técnica | En la propuesta, adjuntar: - Catalogo o ficha técnica: en formato físico en idioma español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas. En caso de adjudicación, presentar el día de entrega del equipo: - Manual de usuario u operaciones: máximo hasta el momento de la recepción deberá entregar el manual original en físico y digital, si el mismo no está en español acompañar una traducción. - Manual de servicio: máximo hasta el momento de la recepción deberá entregar el manual original en físico y digital, si el mismo no está en español acompañar una traducción o guía de uso. |  |  |  |  |
| RECEPCION Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |
| Recepción o entrega del Equipo | Lugar: en ambientes de la CSBP regional La Paz policonsultorio central Capitán Ravelo Esq. Montevideo, previa coordinación. |  |  |  |  |
|  | Plazo: No mayor a (45) cuarenta y cinco días calendario, dentro de ello incluye la instalación y las pruebas de funcionamiento y aceptación del equipo. |  |  |  |  |
|  | Instalación: La empresa proponente coordinara para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción. |  |  |  |  |
|  | Materiales e insumos: debe disponerse de todo lo necesario para la correcta instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
| Capacitaciones requeridas | Operativa y/o manejo, debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad, incluye la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
|  | Técnica, debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución, incluye la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| Garantías | Garantía de estado y data de fabricación: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año, en caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
|  | Garantía comercial: equipo cuenta con garantía con cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico el periodo de esta garantía será no menor a dos años vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad |  |  |  |  |
|  | Garantía de servicio técnico: durante la garantía comercial se cuenta con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal |  |  |  |  |
|  | En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
|  | Garantía post venta: disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. |  |  |  |  |
| SOPORTE TÉCNICO DURANTE LA GARANTÍA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| Mantenimientos preventivos y correctivos | Cronograma de mantenimiento, deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. la presentación de la misma hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera. |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento Preventivo: semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevención del equipo. |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento correctivo: con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en dos días calendario y la reparación no debe exceder 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento. |  |  |  |  |
| REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (20 puntos) |  |  |  |  |  |
| Entrega menor al plazo requerido, de acuerdo a la puntación (6 puntos) | 1-15 días 6 puntos 16-30 días 4 puntos 31≤45 días 2 puntos |  |  |  |  |
| Ampliación de garantía comercial y de servicio técnico: a las garantías señaladas con la cobertura especificada en los requisitos básicos (5 puntos) | ≥1 año adicional 5 puntos ≥6 meses adicionales a <1 año adicional 2 puntos ≥3 meses adicionales a <6 meses adicionales 1 punto |  |  |  |  |
| Cumplimiento a las mejoras de los requerimientos básicos (4 puntos) | >3 mejoras 4 puntos >2 mejoras 2 puntos >1 mejoras 1 punto |  |  |  |  |
| Origen: de preferencia origen americano, europeo o japonés | Origen americano, europeo o japones 5 puntos Otro origen 0 puntos |  |  |  |  |

ÍTEM 4: ULTRASONIDO PIEZO ELECTRICA (LA PAZ)

CANTIDAD: 1 PIEZA

| Características Solicitadas |  | Para ser llenado por el Proponente | Para la Calificación de la Entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| El proponente debe mencionar los siguientes datos |  | Características de la propuesta (manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | Cumple | No Cumple | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
| Marca | (El proveedor deberá indicar la marca del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| Modelo | (El proveedor deberá indicar el modelo del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| Origen: | (El proveedor deberá indicar la procedencia del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| Año de Fabricación | (El proveedor deberá indicar el año de fabricación del equipo ofertado) |  |  |  |  |
| - REQUISISTOS BÁSICOS: 40 PUNTOS |  |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Principios de Funcionamiento | - Equipo para el uso de odontología. - Para procedimientos en pacientes adultos |  |  |  |  |
| Generales | - Funcionamiento intermitente de 10 min/5min o mayor. - Frecuencia mínima de vibración 25 khz o superior a 30 khz o superior. - Con ajuste de potencia de al menos 3 posiciones o mejor. - Con ajuste de caudal de irrigación. - Con interruptor pedal - Cable de pedal de al menos 1500mm o mayor. - Con cable de pieza de mano. - Cable de pieza de mano de al menos 1500 mm o mayor. - Indicador de funcionamiento. - Capaz de incorporar a unidades dentales y móviles o ambas opciones. |  |  |  |  |
| Accesorios con el equipo | - 1 pieza de mano - 1 pieza pedal - 3 piezas de inserto - 1 pieza llave para cambio de piezas de inserto |  |  |  |  |
| REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |
| Requerimiento de Energía | Funcionará con red eléctrica monofásica, 220 - 230 V, 50 HZ |  |  |  |  |
| DOCUMENTACION Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |  |
| Normativa a Cumplir | - ISO 13485 vigente o IEC 6060-1, adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color registros o certificaciones de calidad. - El equipo, marca o fabricante cuenta con registro FDA. o marcado CE vigentes, con respaldo en fotocopia simple adjunto en la propuesta. |  |  |  |  |
| Documentación Técnica | En la propuesta, adjuntar: - Catalogo o ficha técnica: en formato físico en idioma español con imagen y datos técnicos que respalden el cumplimiento a las especificaciones técnicas. En caso de adjudicación, presentar el día de entrega del equipo: - Manual de usuario u operaciones: máximo hasta el momento de la recepción deberá entregar el manual original en físico y digital, si el mismo no está en español acompañar una traducción. - Manual de servicio: máximo hasta el momento de la recepción deberá entregar el manual original en físico y digital, si el mismo no está en español acompañar una traducción o guía de uso. |  |  |  |  |
| RECEPCION Y CAPACITACION |  |  |  |  |  |
| Recepción o entrega del Equipo | Lugar: en ambientes de la CSBP regional La Paz policonsultorio central Capitán Ravelo Esq. Montevideo, previa coordinación. |  |  |  |  |
|  | Plazo: No mayor a (45) cuarenta y cinco días calendario, dentro de ello incluye la instalación y las pruebas de funcionamiento y aceptación del equipo. |  |  |  |  |
|  | Instalación: la empresa proponente coordinara para la ubicación de instalación, esto posterior a la recepción y conformidad de la comisión de recepción. |  |  |  |  |
|  | Materiales e insumos: debe disponerse de todo lo necesario para la correcta instalación, pruebas y puesta en funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
| Capacitaciones requeridas | Operativa y/o manejo, debe incluir la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores de la unidad, incluye la certificación en físico para el personal. |  |  |  |  |
|  | Técnica, debe incluir la capacitación de manejo del equipo, mantenimientos, corrección de fallas, al personal técnico de la institución, incluye la certificación en físico para el personal capacitado. |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| Garantías | Garantía de estado y data de fabricación: equipo ofertado es nuevo (no es reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año, en caso de adjudicación, si la CSBP lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen, certificado de fabricación) |  |  |  |  |
|  | Garantía comercial: equipo cuenta con garantía con cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico el periodo de esta garantía será no menor a dos años vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad |  |  |  |  |
|  | Garantía de servicio técnico: durante la garantía comercial se cuenta con personal técnico con experiencia, herramientas, repuestos, accesorios e insumos necesarios para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del equipo en la ciudad de La Paz. Detallar en la propuesta nombre, apellidos y teléfono del personal |  |  |  |  |
|  | En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
|  | Garantía post venta: disponibilidad de dotación de insumos, repuestos, accesorios y soporte técnico de por lo menos tres años posterior a la conclusión de la garantía comercial, sujeto a acuerdo entre partes. |  |  |  |  |
| SOPORTE TÉCNICO DURANTE LA GARANTÍA COMERCIAL |  |  |  |  |  |
| Mantenimientos preventivos y correctivos | Cronograma de mantenimiento, deberá presentar el cronograma semestral del mantenimiento preventivo del equipo, mientras dure el tiempo de garantía. La presentación de la misma hasta de la recepción del equipo y conformidad del área técnica si así lo requiera. |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento Preventivo: semestral con cobertura de mano de obra y elementos necesarios (repuestos, consumibles, herramientas, etc.) si son necesarios para la prevención del equipo. |  |  |  |  |
|  | Mantenimiento correctivo: con cobertura de mano de obra, herramientas y elementos menores. En el caso de repuestos la cobertura corresponde si las causas del mantenimiento son las señaladas en la garantía comercial. La atención deberá ser máximo en dos días calendario y la reparación no debe exceder 7 días calendario, desde el momento que se notificó en físico o email el requerimiento. |  |  |  |  |
| REQUISITOS COMPLEMENTARIOS (20 puntos) |  |  |  |  |  |
| Entrega menor al plazo requerido, de acuerdo a la puntación (6 puntos) | 1-15 días 6 puntos 16-30 días 4 puntos 31≤45 días 2 puntos |  |  |  |  |
| Ampliación de garantía comercial y de servicio técnico: a las garantías señaladas con la cobertura especificada en los requisitos básicos (5 puntos) | ≥1 año adicional 5 puntos ≥6 meses adicionales a <1 año adicional 2 puntos ≥3 meses adicionales a <6 meses adicionales 1 punto |  |  |  |  |
| Cumplimiento a las mejoras de los requerimientos básicos (4 puntos) | >3 mejoras 4 puntos >2 mejoras 2 puntos >1 mejoras 1 punto |  |  |  |  |
| Origen: de preferencia origen americano, europeo o japonés | Origen americano, europeo o japones 5 puntos Otro origen 0 puntos |  |  |  |  |

La presente propuesta debe ser presentada como plazo máximo hasta el día miércoles 9 de noviembre a horas 15:00 vía correo electrónico a la dirección: yessica.montoya@csbp.com.bo.

__________________________________________________________________________________________

| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | La Paz |  | de |  | de 2022 |

EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"

______________________                                                                                       _____________________

SELLO EMPRESA							               NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA PROVISIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO Y DE RAYOS X

|  | La Paz |  | de Noviembre | de 2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  |  |
| FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | TOTAL BS. |  |
| 1 | RADIOVISIOGRAFO – SENSOR DE RX |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 | LUBRICADOR DE PIEZAS DE MANO |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | LAMPARA DE FOTOCURADO |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 | ULTRASONIDO PIEZOELECTRICO |  | 1 |  |  |  |  |
|  | TOTAL BS.- |  |  |  |  |  |  |
|  | FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE |  |  |  |  |  |
| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |
|  | La Paz ------------- | de | ------------- | de 2022 |  |  |  |